## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 다음 중 Beer 법칙의 실질적 한계에 대한 설명과 관계가 없는 것은? | Beer 법칙은 대개 농도 0.01M 이하의 묽은 농도에서 잘 맞는 한계 법칙이다. | 고농도 용질의 용액에서는 용질과 용질 산의 상호작용에 의해 분석물의 전하분포가 변하여 분석물의 흡광계수가 변할 수 있다. | 흡광계수는 매질의 굴절율에 의존한다. | 분석물이 해리 또는 회합할 경우 흡광계수가 달라진다. |  | 4 | 4번은 화학적 편차에 대한 설명입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 홑빛살 기기와 비교해 겹 빛살 기기의 특징이 아닌 것은? | 시간에 따른 빛살 세기 변화로 인한 오차를 최소화하기 위해 안정된 전원공급 장치가 필요하다. | 기준 용액과 시료 용액 동시에 측정한다. | 상대적으로 기기가 복잡하며 비싸다. | 시간에 따른 광원 세기, 검출기, 증폭기의 변화를 보정할 수 있다. |  | 1 | 1번은 홑빛살 기기의 특징입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 200 ~ 400 nm 영역의 흡수 스펙트럼을 측정하기 위해 사용할 수 있는 적절한 시료용기의 재질은? | 규산염 유리용기 | 용융 실리카 | PMMA 재질의 플라스틱 용기 | Polystyrene 재질의 플라스틱 용기 |  | 2 | 200 ~ 400 nm 영역은 UV 영역으로 UV 영역의 복사선을 흡수하지 않는(투명한) 석영 또는 용융 실리카 재질을 사용해야 합니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 4 | 슬릿 너비를 감소하면 대개 유효 띠너비가 감소하며 흡수봉우리의 높이도 감소한다. | O | X |  |  |  | X | 슬릿 너비를 감소하면 유효 띠너비가 감소하며 대개 흡수봉우리의 높이는 증가합니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 5 | UV-Vis 흡수분광법을 이용해 정성분석을 할 경우에는 가능한 슬릿너비를 감소시켜 스펙트럼의 상세구조를 확보하는 것이 필요하다. | O | X |  |  |  | O | UV-Vis 흡수분광법을 이용해 정성분석을 할 경우에는 가능한 슬릿 너비를 감소시켜 스펙트럼의 상세구조를 확보하는 것이 필요합니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 6 | 흡광도가 1.00에서 2.00로 증가할 때 %투광도는 어떻게 변하는가? | [5 empty] | 10%에서 1%로 감소 | A = - logT 이므로 T = 10-A 입니다. A = 1.00 ⇒ T = 10-1.00= 0.100 × 100% = 10% A = 2.00 ⇒ T = 10-2.00= 0.010 × 100% = 1% | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 7 | 다중 채널 검출기를 사용하는 UV-Vis 흡수분광기에서 시료용기는 무엇과 무엇 사이에 위치하는가? | [5 empty] | 광원과 단색화장치의 사이 | 다중 채널 검출기를 사용하는 UV-Vis 흡수분광기에서 시료용기는 광원과 단색화장치의 사이에 위치합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 8 | 다음 전자 전이 중 일반적인 UV-Vis 영역에서 몰흡광계수가 가장 큰 것은? | n → σ* | n → π* | π → π* | σ → σ* |  | 3 | 일반적으로 몰흡광계수의 크기는 π → π* > n → σ* > n → π* 의 순서로 작아지며, σ → σ* 의 흡수는 진공 자외선 영역으로, σ → σ* 전이는 결합이 해리되는 경우로 대개 UV-Vis 흡수 분광법에서 거의 이용되지 않습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 9 | 극성 분자의 흡수 스펙트럼에서 진동 및 회전 전이에 의한 미세 구조를 관찰하기 가장 어려운 경우는? | 증기 상태 | 헥세인 (hexane) 용액 | 다이에틸에터 (diethylether) 용액 | 수용액 |  | 4 | 극성 분자의 경우 용매의 극성도가 증가할수록 진동 및 회전전이에 의한 유효띠너비가 넓어져 미세구조가 사라집니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | 전하이동 착물에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은? | 전하이동 착물은 전자 주개와 전자 받개 사이에 전하가 이동하면서 착물이 형성된다. | 전하이동 착물의 몰흡광 계수는 매우 작으나 정량 및 정성 분석에 유용하다. | 무기 전하이동 착물의 형성은 금속과 리간드 사이에 전하이동에 기인한다. | 유기 분자간 전하이동은 전자가 결핍된 분자와 전자가 풍부한 분자 사이에 전하가 이동한다. |  | 2 | 일반적으로 전하이동 착물의 몰흡광 계수는(ε) 104 [M-1·cm-1] 이상으로 매우 커서 정량 및 정성 분석에 유용합니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 11 | 내부 전이금속 착물의 흡수 스펙트럼은 용매 등 외부 영향을 거의 받지 않아 띠너비가 매우 좁다. | O | X |  |  |  | O | 내부 오비탈(4f, 5f)의 전자들은 바깥 오비탈(5p, 6p) 전자들에 의해 차폐되어 외부 영향을 거의 받지 않습니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 12 | UV-Vis 흡수 스펙트럼을 비교해 정성 분석을 할 경우에는 분석 물질과 표준 물질의 용액은 반드시 동일한 용매를 사용해야 한다. | O | X |  |  |  | O | UV-Vis 흡수 스펙트럼은 용매에 따라 달라질 수 있으므로 반드시 동일한 용매를 사용해야 합니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 13 | 분자의 전자 에너지, 진동 에너지, 회전 에너지, 병진 운동 에너지 중 양자화 되어 있지 않은 것은? | [5 empty] | 병진 운동 에너지 | 병진 운동 에너지는 양자화되어 있지 않습니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 14 | 대개 용매의 극성이 증가함에 따라 π → π* 전이의 흡수 봉우리는 적색 이동하는가 청색 이동 하는가? | [5 empty] | 적색 이동 (장파장으로 이동) | 대개 용매의 극성이 증가함에 따라 π → π* 전이는 적색 이동, n → π* 는 정색 이동합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 15 | 정량 분석을 위한 검정곡선법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 표준용액의 농도 범위는 분석 시료의 농도가 포함되도록 설정해야 한다. | 표준 용액의 조성이 분석물 외에는 시료 용액과 거의 같도록 해야 한다. | 시료 용액과 표준 용액의 용매는 반드시 같을 필요는 없다. | 몰흡광계수는 문헌 값을 사용하면 안된다. |  | 3 | 시료 용액과 표준 용액의 용매는 반드시 같아야 합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 16 | 다음 중 도함수 스펙트럼의 장점이 아닌 것은? | 겹친 봉우리의 최대흡수 파장을 더 정밀하게 측정할 수 있다. | 겹친 봉우리의 최대흡수 파장에서 흡광도를 더 정밀한하게 측정할 수 있다. | 방해물질 존재 시 분석물의 농도를 보다 정확하게 측정 가능하다. | 흡수 스펙트럼보다 도함수 스펙트럼의 S/N가 증가된다. |  | 4 | 흡수 스펙트럼보다 도함수 스펙트럼의 S/N가 감소됩니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 17 | 다음은 광도법 적정 곡선의 흡광 계수에 대한 설명으로 옳은 것은? (εA는 분석물, εP는 생성물, εT는 적정시약의 흡광계수) | [5 empty] | 1 | 흡광도 변화가 종말점까지 일정하다 종말점 이후에 직선적으로 증가하므로 1번이 맞습니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 18 | Uv-Vis 흡수 분광법에서 정량분석을 위해 최대 흡수 봉우리 파장에서 흡광도를 측정해야 Beer의 법칙에 잘 맞는다. | O | X |  |  |  | O | 최대 흡수 봉우리 파장에서 흡광도를 측정해야 Beer의 법칙에 잘 맞고, 감도도 최대가 됩니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 19 | UV-Vis 흡수분광법에서 매트릭스에 의한 방해가 존재할 때 매트릭스 방해를 최소화 하기 위해서 내부 표준물법을 사용한다. | O | X |  |  |  | O | 매트릭스 방해를 최소화 하기 위해서 표준물 첨가법을 사용합니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 20 | 절대 흡광도를 측정하지 않고 흡광도의 변화만을 측정하는 방법은? | [5 empty] | 광도법 적정 | 광도법 적정은 절대 흡광도를 측정하지 않고 흡광도의 변화만을 측정합니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 21 | 다음은 착물이온과 리간드의 반응에 대한 흡광도를 도시한 것이다. 금속 양이온 대 리간드의 몰비는 얼마인가? | [5 empty] | 1:2 | 다중 채널 검출기를 사용하는 UV-Vis 흡수분광기에서 시료용기는 광원과 단색화장치의 사이에 위치합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 22 | 다음의 형광에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [5 empty] | 1 | 들뜸 과정의 흡수 에너지는 광 에너지입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 23 | 다음 중 인광에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [5 empty] | 3 | 용액 내 용존 산소와 같은 상자성 분자가 존재할 경우 단일항 상태에서 삼중한 상태로 계간전이 속도가 증가하여 형광은 감소하나 인광은 증가합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 24 | 다음 중 Föster 소광에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 먼거리 소광으로 분자간 접촉이 없이 일어난다. | 형광 스펙트럼이 흡수 스펙트럼과 겹칠 때 일어난다. | 소광 속도는 두 분자간 거리에 비례해 감소한다. | 들뜬 화학종과 소광체 사이의 충돌에 의해 일어난다. |  | 4 | 4번은 동적 소광(또는 충돌 소광)에 해당하는 설명입니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 25 | 대개 분자 구조의 경직성(rigidity)이 클수록 형광 효율이 감소한다. | O | X |  |  |  | X | 분자 구조의 경직성(rigidity)이 클수록 형광 효율이 증가합니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 26 | 형광은 대개 용액의 온도가 증가하면 형광효율도 증가한다. | O | X |  |  |  | X | 형광은 대개 용액의 온도가 증가하면 충돌에 의한 소광이 증가하여 형광효율이 감소합니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 27 | 들뜬 분자가 용매나 다른 분자와의 충돌 등에 의해 에너지를 잃고 바닥 상태로 내려오는 비복사 이완 과정을 무엇이라 하는가? | [5 empty] | 외부 전환 | 외부 전환이라 합니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 28 | 형광의 소광에서 소광체와 바닥상태의 형광체가 복합체를 형성하여 소광이 일어나는 것을 무슨 소광이라 하는가? | [5 empty] | 정적 소광 | 동적 소광, 정적 소광, Föster 소광 중 정적 소광이라 합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 29 | 다음의 광발광 분광법에서 시료의 위치로 옳은 것은? | 광원과 들뜸 파장 선택기 사이 | 들뜸 파장 선택기와 방출 파장 선택기 사이 | 방출 파장 선택기와 시료 검출기 사이 | 광원과 기준 검출기 사이 |  | 2 | 광발광 분광법에서 시료는 들뜸 파장 선택기와 방출 파장 선택기 사이에 위치합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 30 | 다음 중 분광형광계의 광원으로 가장 적절한 것은? | 고압 Xe 아크 램프 | 저압 Hg 증기 램프 | 질소 레이저 | 고정 파장의 반도체 레이저 |  | 1 | 분광형광계의 광원은 고압 Xe 아크 램프가 적합합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 31 | 다음 중 시료 검출기 외에 기준 검출기를 사용하는 이유로 옳은 것은? | 광학 부품 및 파장 선택기의 효율을 보정한다. | 측정 시마다 광원의 세기 및 검출기 감도 등의 변수를 표준화한다. | 광원의 세기 변동 및 표류를 보상한다. | 광원의 파장에 따른 방출 세기의 차이를 보정한다. |  | 3 | 시료 검출기 외에 기준 검출기를 사용하는 이유는 광원의 세기 변동 및 표류를 보상하기 위해서 입니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 32 | 무기물에 대한 형광법 중 양이온(또는 음이온)에 형광 시약을 반응시켜 생성물의 형광을 측정하는 방법을 직접법이라 한다. | O | X |  |  |  | O | 직접법은 무기물에 대한 형광법 중 양이온(또는 음이온)에 형광 시약을 반응시켜 생성물의 형광을 측정하는 방법입니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 33 | 화학 발광의 측정에는 대개 파장선택기가 필요 없다. | O | X |  |  |  | O | 화학 발광의 측정에는 대개 파장선택기가 필요 없습니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 34 | 일반적으로 필터 형광계에 많이 사용되는 광원은? | [5 empty] | 저압 Hg 증기 램프 | 254, 302, 313, 546, 578, 691, 773 nm의 방출선을 갖는 수은 램프가 많이 사용됩니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 35 | 모든 들뜸 파장에서 방출 스펙트럼을 동시에 신속하게 측정하는데 가장 적합한 검출기는? | [5 empty] | CCD 검출기 | 2차원으로 배열된 CCD 검출기가 가장 적합합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 36 | 탄화수소 분자의 –CH2작용기의 굽힘 진동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 가위질(scissoring) 모드는 면 내(in-plane) 굽힘 진동이다. | 좌우 흔듦(rocking) 모드는 면 외(out-of-plane) 굽힘 진동이다. | 앞뒤 흔듦(wagging) 모드는 면 외(out-of-plane) 굽힘 진동이다. | 꼬임(twisting) 모드는 면 외(out-of-plane) 굽힘 진동이다. |  | 2 | 좌우 흔듦(rocking) 모드는 면 내(in-plane) 굽힘 진동입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 37 | 다음 중 실제 분자의 진동 비조화성으로 인한 결과가 아닌 것은? | 퍼텐셜(위치) 에너지 곡선(curve)이 조화진동자의 포물선에서 벗어난다. | 진동 양자수가 증가함에 따라 진동 상태 간 에너지 차이가 감소한다. | 선택규칙이 엄격하게 지켜지지 않아 배진동 전이도 관측된다. | 진동하는 동안 쌍극자 모멘트의 변화가 없어도 IR 활성이 된다. |  | 4 | 비조화성 때문에 진동하는 동안 쌍극자 모멘트의 변화가 없어도 IR 활성이 되지는 않습니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 38 | 다음 중 진동 짝지음의 영행에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 한 진동이 인접한 다른 진동에 영향을 받아 진동수가 달라진다. | 진동 짝지음으로 인해 스펙트럼이 복잡해져 해석이 어려워진다. | 특정 화합물의 확인에 도움되는 고유한 진동 특성을 제공한다. | 진동 짝지음으로 인해 띠 넓힘이 생긴다. |  | 4 | 진동 짝지음이 띠 넓힘의 원인은 아닙니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 39 | 분자의 진동 운동과 회전 운동은 둘 다 양자화 되어 있다. | O | X |  |  |  | O | 분자의 진동 운동과 회전 운동은 둘 다 양자화 되어 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 40 | 온실 가스로 알려진 이산화탄소(CO2)는 선형 분자이며, CO2의 대칭 신축 진동은 적외선을 흡수한다. | O | X |  |  |  | X | 이산화 탄소, O=C=O의 대칭 신축 진동은 진동하는 동안 쌍극자 모멘트의 변화가 없기 때문에 IR 비활성입니다. 즉, 적외선을 흡수하지 않습니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 41 | 파장이 5 μm인 적외선의 파수는 cm-1단위로 얼마인가? | [5 empty] | 2000 |  | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 42 | 메테인(CH4)의 진동 방식의 수(진동 자유도)는 몇 가지인가? | [5 empty] | 9 | 메테인(CH4)은 비선형 분자이고 총 5개의 원자를 가지므로, 진동 자유도 = 3N -6 = 3 × 5 - 6 = 15 - 6 = 9 | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 43 | FTIR 분광기에서 시료가 놓이는 위치로 옳은 것은? | 광원과 간섭계 사이에 놓인다. | 간섭계와 검출기 사이에 놓인다. | 빛살 분리기와 이동 거울 사이에 놓인다. | 빛살 분리기와 고정 거울 사이에 놓인다. |  | 2 | FTIR 분광기에서 시료는 간섭계와 검출기 사이에 놓입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 44 | 다음 중 비 분산형 IR 광도계에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? | 선택된 몇가지 특정 화합물의 정량분석을 위해 특별히 고안된다. | 기기는 대개 간단하고, 견고하다. | 사용이 간편하고 저렴하다. | 주로 회절발을 사용하여 원하는 파장을 선택한다. |  | 4 | 비 분산형 IR 광도계는 주로 필터를 사용해 파장을 선택하거나 IR 광원의 전체 파장 영역을 분산시키지 않고 사용합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 45 | 다음 중 중적외선(mid-IR)에 사용되며, 감도 우수하고 상온(room T)에서 사용되는 검출기는? | PbS 반도체 검출기 | MCT(Hg/Cd/Te) 반도체 검출기 | 열전기(pyroelectric) 변환기(DTGS 검출기) | Ge-thermistor |  | 3 | 열전기(pyroelectric) 변환기(DTGS 검출기)는 중적외선에서 감도 우수하고, 감응 빠르고, 상온에서 작동하며 비교적 저렴하여 가장 널리 사용됩니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 46 | FTIR에서 레이저 신호는 이동거울의 이동에 따라 규칙적인 cosine파를 생성하여 재현성있고 규칙적인 신호채취 간격을 제공한다. | O | X |  |  |  | O | FTIR에서 레이저 신호는 이동거울의 이동에 따라 규칙적인 cosine파를 생성하여 재현성있고 규칙적인 신호채취 간격을 제공합니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 47 | FTIR에서 분리능은 거울의 이동거리에 비례한다. | O | X |  |  |  | O | FTIR에서 분리능은 거울의 이동거리에 비례합니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 48 | FTIR에서 이동 거울이 5 cm 이동하였을 때 분리능은 얼마인가? (단위 cm-1) | [5 empty] | 0.1 |  | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 49 | 중적외선 영역에서 매우 빠른 감응을 하며 감도가 가장 높은 검출기(변환기)는 무엇인가? | [5 empty] | MCT 검출기 (Hg/Cd/Te) | 현재 중적외선 영역에서 매우 빠른 감응을 하며 감도가 가장 높은 검출기는 MCT 변환기입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 50 | 다음 중 투과법으로 용액 시료를 측정할 때 설명으로 옳지 않은 것은? | 관심 파장 영역에서 투명한 용매를 선택해야 한다. | 광경로 길이는 0.015~1 mm 정도로 매우 작다. | 시료 용기는 용매에 녹지 않아야 하나 관심 파장 영역의 투명도는 무관하다. | 용액의 농도는 0.1~10% 정도로 비교적 높게 제조한다. |  | 3 | 시료 용기는 용매에 녹지 않아야 하며, 관심 파장 영역에서 IR을 흡수하지 않고 투명해야 합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 51 | 시료 취급법에서 ATR 법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 시료 준비가 거의 필요 없다. | 분말로 만들기 어려운 거친 표면의 결정성 입자의 측정에 유용하다. | 고체, 액체 등 넓은 범위의 시료 측정에 유용하다. | 다층 필름의 표면층을 선택적 측정이 가능하다. |  | 2 | 분말로 만들기 어려운 거친 표면의 결정성 입자는 ATR 결정(crystal) 표면과 접촉 면적이 작아 측정이 어렵고, 확산반사법이 더 적합합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 52 | 약 1680 cm-1에서 카보닐(C=O)에 해당하는 센 봉우리와 약 3400 cm-1에서 중간 세기의 봉우리를 확인하였다. 다음 중 가장 가능성 있는 물질은? | 카복실 산 화합물 | 에스터 화합물 | 아마이드 호합물 | 케톤 화합물 |  | 3 | 3400 cm-1의 중간 세기의 봉우리는 N-H 신축 진동에 해당하며, 카보닐(C=O) 작용기가 약 1680 cm-1에서 나타나는 경우는 마마이드 외에 거의 없습니다. 따라서 H-N-C=O 작용기를 갖는 아마이드 화합물일 확률이 가장 높습니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 53 | ATR 법으로 측정한 스펙트럼은 투과법 스펙트럼과 봉우리의 파수(cm-1)가 달라 보정이 필요하다. | O | X |  |  |  | X | 스펙트럼과 봉우리의 파수(cm-1)는 동일하며, 봉우리의 상대적 세기가 달라 보정이 필요합니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 54 | 적외선 분광법에서 정량 분석할 때 일반적으로 봉우리의 면적이 아니라 봉우리의 높이를 측정한다. | O | X |  |  |  | O | 적외선 분광법에서 정량 분석할 때 일반적으로 봉우리의 높이를 측정합니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 55 | 분말로 만들기 어려운 거친 표면의 결정성 입자를 측정하기에 가장 적절한 시료 취급법(측정법)은 무엇인가? | [5 empty] | 확산 반사법 (DRIFT) | 확산 반사법(DRIFT)이 가장 적절합니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 56 | 수백 feet 거리의 굴뚝에서 고온으로 방출되는 대기오염 물질을 측정하기에 가장 적절한 적외선 분광법은? | [5 empty] | 적외선 방출 분광법 | 적외선 방출 분광법은 수백 feet 거리의 굴뚝에서 고온으로 방출되는 대기오염 물질을 측정하기에 가장 적절한 적외선 분광법입니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 57 | Raman 산란에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은? | 분자가 진동하는 동안 편극도의 변화가 있는 진동은 Raman 활성이다. | 분자가 진동하는 동안 쌍극자 모멘트의 변화가 있는 진동은 Raman 활성이다. | Raman 산란이 일어날 때 진동 양자수의 변화가 ±1인 전이는 허용된 전이이다. | 산란이 일어날 때 진동 양자수의 변화가 +1인 전이를 Stokes 이동이라 한다. |  | 2 | 분자가 진동하는 동안 쌍극자 모멘트의 변화가 있는 진동은 IR 활성입니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 58 | Raman 산란 신호의 세기에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은? | [5 empty] | 1 | Raman 세기, IR = N I0Kυ4α2 Raman 세기는 입사복사선의 세기(I0)에 비례합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 59 | Raman 편광 해소비에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은? | 편광 해소비(p)는 입사 복사선의 편광과 평행한 산란 빛살 세기 대비 수직인 산란 빛살 세기의 비를 말한다. | 편극된(polarized) 띠(band)는 완전 대칭(totally symmetric) 진동에 해당한다. | 비편극된(depolarized) 띠(band)는 비대칭(non-symmetric) 진동에 해당한다. | 편극된(polarized) 띠(band)는 편광해소비(p)가 0.75 이상이다. |  | 4 | 편극된(polarized) 띠(band)는 편광해소비(p)가 0보다 크고 0.75보다 작으며, 비편극된(depolarized) 띠(band)는 0.75 이상입니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 60 | 선형 분자인 이산화탄소(CO2)의 굽힘 진동은 Raman 활성이다. | O | X |  |  |  | X | CO2의 굽힘 진동은 Raman 비활성, 즉 Raman 산란이 일어나지 않습니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 61 | Raman 스펙트럼과 적외선 스펙트럼은 상호 보완적이다. | O | X |  |  |  | O | Raman 스펙트럼과 적외선 스펙트럼은 상호 보완적입니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 62 | 전자 전이가 일어나는 전자전이 흡수띠의 파장과 같은 파장으로 입사 복사선의 파장을 사용할 경우 Raman 산란 피크의 세기가 102~ 106정도 크게 증강된다. 이런 Raman 분광법을 무엇이라 하는가? | [5 empty] | 공명 Raman 분광법 | 공명 Raman 분광법은 전자 전이가 일어나는 전자전이 흡수띠의 파장과 같은 파장으로 입사 복사선의 파장을 사용할 경우 Raman 산란 피크의 세기가 102~ 106 정도 크게 증강됩니다 . | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 63 | Raman 분광법에서 시간에 따른 레이저 광원의 세기 변동을 보정하기 위해 사용할 수 있는 가장 적절한 검정방법은? | [5 empty] | 내부 표준물법 | 내부 표준물법은 시간에 따른 광원의 세기 변동 등으로 인한 불확정도를 보정하는데 가장 적절한 방법입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 64 | 외부 자기장(B0) 존재 시 스핀 양자수 ½인 핵종의 공명 흡수 주파수에 대해 가장 정확하게 설명한 것은? | 공명 흡수 주파수는 외부 자기장 세기에 비례한다. | 공명 흡수 주파수는 핵자의 자기회전비(γ)에 비례한다. | 공명 흡수 주파수는 핵자의 자기회전비(γ)와 외부 자기장 세기에 비례한다. | 공명 흡수 주파수는 외부 자기장과 무관하다. |  | 3 | 공명 흡수 주파수는 핵자의 자기회전비(γ)와 외부 자기장에 비례합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 65 | MR에서 더 센 자기장을 사용할 때 발생되는 변화가 아닌 것은? | 낮은 에너지 상태와 높은 에너지 상태의 에너지 차이가 커진다. | 핵자의 자기 회전비가 커진다. | 낮은 에너지 상태에 분포되는 핵자의 수가 많아진다. | 감도(sensitivity)가 좋아진다. |  | 2 | 핵자의 자기 회전비는 외부 자기장의 세기와 무관하며 핵종별로 고유한 값을 가집니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 66 | 중수소(2H)의 자기양자수는 1이다. 자기양자 상태는 몇 가지인가? | 1가지 | 2가지 | 3가지 | 4가지 |  | 3 | 자기 양자 상태(m)의 수는 = 2I + 1 개의 상태; I는 자기 양자수∙중수소(2H)의 자기 양자수는 1이므로 2 × 1 + 1 = 3 가지 상태 즉, 1, 0, -1의 3가지 상태를 갖습니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 67 | 세차 운동을 하는 핵자기의 쌍극자 모멘트의 세차운동 주파수는 외부 자기장의 세기에 비례한다. | O | X |  |  |  | O | 세차운동 주파수(Larmor 주파수), υ0[s-1] = γ·B0 / 2π | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 68 | 넓은 선 스펙트럼은 선 폭이 넓어 화학적 환경에 의한 미세구조는 구별이 불가하나 동위원소의 정량분석 및 흡수종의 물리적 환경 연구에 유용하다. | O | X |  |  |  | O | 넓은 선 스펙트럼은 선 폭이 넓어 화학적 환경에 의한 미세구조는 구별이 불가하나 동위원소의 정량분석 및 흡수종의 물리적 환경 연구에 유용합니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 69 | 4.69 Tesla의 외부 자기장에서 양성자의 흡수 주파수는 200 MHz 이었다. 9.38 Tesla의 외부 자기장에서 양성자의 흡수 주파수는? | [5 empty] | 400 | 흡수 추파수 υ0 = γB0 / 2π 이며, 9.38 Tesla는 4.69 Tesla의 2배이므로, 2 × 200 MHz = 400 MHz 흡수 주파수는 외부 자기장에 직선적으로 비례합니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 70 | 외부 자기장(B0) 존재 시 스핀 양자수 ½인 핵종의 공명 흡수 주파수에 대해 가장 정확하게 설명한 것은? | 공명 흡수 주파수는 외부 자기장 세기에 비례한다. | 공명 흡수 주파수는 핵자의 자기회전비(γ)에 비례한다. | 공명 흡수 주파수는 핵자의 자기회전비(γ)와 외부 자기장 세기에 비례한다. | 공명 흡수 주파수는 외부 자기장과 무관하다. |  | 3 | 공명 흡수 주파수는 핵자의 자기회전비(γ)와 외부 자기장에 비례합니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 71 | 양성자(1H) NMR에서 스핀-스핀 갈라짐(짝지음)에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은? | [5 empty] | 2 | 이웃한 원자단의 전기음성도 등에 의해 크게 영향을 받는 것은 화학적 이동이며, 스핀-스핀 갈라짐의 거의 영향 받지 않습니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 72 | NMR 기기에서 자기장이 센 자석을 사용하는 장점이 아닌 것은? | 정밀도가 좋아진다. | 감도가 좋아진다. | 분해능이 좋아진다. | 스핀 갈라짐 크기(J) 대비 공명 주파수 차이(Δν)의 비(Δν/J)가 커져서 봉우리 겹침이 감소하므로 스펙트럼 해석이 쉬워진다. |  | 1 | 자석의 자기장 세기와 정밀도와는 직접적인 관계가 없습니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 73 | 양성자 NMR에서 한 공명선 피크의 적분 면적은 양성자의 수에 비례한다. | O | X |  |  |  | 1 | 양성자 NMR에서 한 공명선 피크의 적분 면적은 양성자의 수에 비례합니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 74 | Shim 코일은 자석의 불균일성을 보정하기 위해 사용된다. | O | X |  |  |  | 1 | Shim 코일은 자석의 불균일성을 보정하기 위해 사용됩니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 75 | 양성자 NMR에서 CH3CH2CHI2 분자에서 –CH2- 작용기의 양성자의 공명 흡수 피크는 몇 개로 갈라지는가(스핀 다중도는 얼마인가)? | [5 empty] | 5 | 스핀 다중도 = (3 + 1) + 1 = 5입니다. -CH3의 양성자 3개, -CHI2의 양성자 1개 총 4개의 양성자와 상호작용합니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 76 | 화학적 이동은 시료의 공명 주파수를 기준물질의 공명 주파수에 대한 상대값으로 나타낸다. 일반적으로 양성자 NMR에서 기준물질로 사용되는 물질은? | [5 empty] | TMS (tetramethyl silane) | TMS (tetramethyl silane)을 기준물질로 사용합니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 77 | 13C의 화학적 이동에 대한 다음의 설명 중 옳지 않은 것은? | [5 empty] | 4 | 핵자의 자기회전비(γ)는 화학적 이동과 관계가 없습니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 78 | 핵 Overhauser 효과(NOE)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [5 empty] | 3 | NOE 효과는 탄소에 결합된 수소 원자가 많을수록 커집니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 79 | 다음 중 넓은 띠 짝풀림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 ? | [5 empty] | 4 | 4번은 공명비낌 짝풀림에 대한 설명입니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 80 | 3D, 4D 등의 다차원 NMR 기법을 사용하면 단백질과 같은 매우 큰 분자의 3차원 구조도 분석할 수 있다. | O | X |  |  |  | O | 3D, 4D 등의 다차원 NMR 기법을 사용하면 단백질과 같은 매우 큰 분자의 3차원 구조도 분석할 수 있습니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 81 | 고체시료의 NMR 스펙트럼에서 13C-가리움 텐서의 비등방성 때문에 띠넓힘이 생기는 문제는 시료를 요술각(54.7˚)회전 기법으로 해결할 수 있다. | O | X |  |  |  | O | 고체시료의 NMR 스펙트럼에서 13C-가리움 텐서의 비등방성 때문에 띠넓힘이 생기는 문제는 시료를 요술각(54.7˚)회전 기법으로 해결할 수 있습니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 82 | 13CNMR에서 이종핵 간의 스핀-스핀 짝지음으로 인해 -CH3작용기의 탄소 공명선은 몇 개의 피크로 갈라지는가? | [5 empty] | 4 | -CH3에서 탄소에 결합된 양성자가 3개이며, 따라서 스핀 다중도 = 3 + 1 = 4입니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 83 | 넓은 띠 짝풀림의 단점을 해결하기 위해 1H의 공명 주파수보다 조금 높은 주파수로 조사하여 1H- 13C 간의 스핀-스핀 짝지음 상수(J)가 작아지게 하는 짝풀림 기법을 무엇이라 하는가? | [5 empty] | 공명비낌 짝풀림 (off-resonance decoupling) | 공명비낌 짝풀림 (off-resonance decoupling)이라 합니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 84 | 다음 분자 질량 스펙트럼에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? | 질량 스펙트럼의 x-축은 질량/전하 비를 나타낸다. | 질량 스펙트럼의 y-축은 생성된 이온들의 분자량을 나타낸다. | 생성된 이온들 중 가장 봉우리세기가 큰 것을 기준 봉우리(base peak)라 한다. | 질량 스펙트럼의 y-축은 기준 봉우리 대비 상대적 세기를 백분율로 나타낸다. |  | 2 | 질량 스펙트럼의 y-축은 기준 봉우리 대비 상대적 세기를 백분율로 나타냅니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 85 | 전자충격 이온화법에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은? | 열에 안정한 휘발성 시료의 분자량을 정확히 확인하는데 가장 좋은 방법이다. | 간단하여 사용이 편리하고 감도가 높다. | 기체상태의 시료를 이온화 하는 방법이다. | 많은 조각이온이 생성되어 구조 확인에 유용하다. |  | 1 | 많은 조각이온이 생성되어 분자량을 정확히 확인하는데 어려운 경우가 많습니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 86 | 다음 중 분자량 수십만 이상의 매우 큰 생화학 고분자 물질을 이온화 하는데 가장 적합한 방법은? | 장 이온화법 | 장탈착 이온화법 | 매트릭스-지원 레이저 탈착 이온화법(MALDI) | 빠른 원자 충격(FAB) 이온화법 |  | 3 | 매트릭스-지원 레이저 탈착 이온화법(MALDI)은 분자량 수십만 이상의 매우 큰 단백질 등 생화학 고분자 물질을 이온화 하는데 가장 적합한 방법 중 하나입니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 87 | 분자질량 분석법은 무기물, 유기물, 생화학 분자의 분자량과 구조를 규명하고, 혼합물의 정성적 및 정량적 화학조성을 분석할 수 있다. | O | X |  |  |  | O | 분자질량 분석법은 무기물, 유기물, 생화학 분자의 분자량과 구조를 규명하고, 혼합물의 정성적 및 정량적 화학조성을 분석할 수 있습니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 88 | 분자 질량 스펙트럼에서 시료 분자의 분자량보다 큰 질량의 이온 봉우리들은 모두 동위원소 봉우리이다. | O | X |  |  |  | X | 분자량보다 큰 질량의 이온 봉우리들이 모두 동위원소 봉우리는 아니다. 종종 충돌에 의한 생성물 형성으로 분자량보다 큰 이온도 생성될 수 있다. 특히 화학적 이온화법은 양성자(H+) 이동 반응으로 분자량보다 하나 많은 M+1 이온이 잘 생성됩니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 89 | 기체상태 이온화법 중 시료의 분자량(M)보다 하나 많거나(M+1), 적은(M-1) 이온을 잘 생성하는 이온화법은? | [5 empty] | 화학 이온화법 (CI) | 화학 이온화법 (CI)은 시료의 분자량(M)보다 하나 많거나(M+1), 적은(M-1) 이온을 잘 생성하는 경향이 있습니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 90 | 용액 상태의 시료를 직접 주입할 수 있어서 HPLC나 CE(모세관 전기이동)와 직접 연결되어 폴리펩타이드, 단백질 등의 생화학 물질 분석에 유용한 이온화 방법은? | [5 empty] | 전기분무 이온화법(ESI) | 전기분무 이온화법(ESI)은 용액 상태의 시료를 직접 주입하므로 HPLC나 CE(모세관 전기이동)와 직접 연결하어 폴리펩타이드, 단백질 등의 생화학 물질 분석에 유용한 이온화 방법입니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 91 | 500.0과 500.1의 분자량 차이를 구별하기 위해 필요한 질량 분석기의 최소 분해능(R)은? | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |  | 3 | 분해능, R = m/▵m 에서, 첫 봉우리의 명목질량, m = 500 (또는, 두 질량 값의 평균은, m = (500.1 + 500.0)/2 = 500.05) ▵m = 500.1 - 500.0 = 0.1 그러므로 , R = m/▵m = 500/0.1 = 5,000 | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 92 | 다음의 질량 분석계 중 가장 높은 고분해능의 달성이 가능한 것은? | 사중극자 질량분석계 | 이중 집속 질량 분석계 | 비행시간 분석계 | Fourier 변환 질량분석계 |  | 4 | Fourier 변환 질량분석계는 약 106 이상의 분해능 달성이 가능합니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 93 | 다음 탄뎀(tandem) 질량 분석법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? | 2개 이상의 질량분석기를 직렬로 연결(MS/MS)하여 사용한다. | 질량분석기(MS) 1에서 선택된 이온에 대해 질량분석기(MS) 2에서 조각 이온 스펙트럼 얻어 구조적 정보를 확인한다. | MS 1에서 선택한 이온의 질량이 동일하면 MS 2의 질량 스펙트럼은 동일하다. | MS 1과 MS 2의 사이에 있는 상호작용 셀에서는 충돌 기체나 센 레이저와 반응 등에 의해 조각 이온을 생성한다. |  | 3 | 탄뎀(tandem) 질량 분석법은 질량이 같아도 구조가 다른 화합물을 확인하기 위해 사용되므로, MS 1에서 선택한 이온의 질량이 동일해도 구조가 다르면 MS 2의 질량 스펙트럼은 달라집니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 94 | 고분해능 질량분석계로 수천분의 1 Da의 질량차이를 정확하게 검출하여 분자량을 계산하거나 동위원소비를 정확하게 계산하면 화합물의 분자식을 알 수 있다. | O | X |  |  |  | 1 | 고분해능 질량분석계로 수천분의 1 Da의 질량차이를 정확하게 검출하여 분자량을 계산하거나 동위원소비를 정확하게 계산하면 화합물의 분자식을 알 수 있습니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 95 | 질량 분석법의 정량 분석에서 표준 용액과 시료 용액에 내부 표준물질을 첨가하여 시간에 따른 질량분석기의 표류를 보정할 수 있다. | O | X |  |  |  | 1 | 질량 분석법의 정량 분석에서 표준 용액과 시료 용액에 내부 표준물질을 첨가하여 시간에 따른 질량분석기의 표류를 보정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 96 | 500.0과 500.1의 분자량 차이를 구별하기 위해 필요한 질량 분석기의 최소 분해능(R)은? | [5 empty] | 5000 | 질량 분석기의 분해능, R = m/Δm = 500.0/0.1 = 5000입니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 97 | 고체나 비휘발성 액체의 시료도입에 적절하며, 수 ng 정도의 적은 양의 시료를 도입할 수 시료도입 방법은? | [5 empty] | 직접 탐침 도입법 | 고체나 비휘발성 액체의 시료도입에 적절하며, 수 ng 정도의 적은 양의 시료를 도입할 수 시료도입 방법은 직접 탐침 도입법 또는 직접 탐침 도입 장치입니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 98 | 다음 중 수중의 인산염 인의 분석을 위해 분석 방법 및 절차를 확인하는데 적절한 방법이 아닌 것은? | 대학의 실험실습 교재를 참고한다. | 환경부의 수질시험공정법을 확인한다. | KS 표준 방법을 확인한다. | ASTM의 표준 방법을 확인한다. |  | 1 | 공인된 표준작업 지침서를 확인하여 분석 방법과 절차를 선택하여야 하며, 대학의 실험실습 교재는 공인된 방법이 아닌 경우도 있습니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 99 | 여러 농도의 표준 용액의 흡광도를 측정할 때 가장 낮은 농도의 표준용액부터 시작하여 점차 높은 농도의 용액을 측정하는 것이 좋다. | O | X |  |  |  | O | 가장 낮은 농도의 표준 용액(바탕용액)부터 점차 높은 농도의 용액을 측정하는 것이 좋습니다. (그 이유는 시료 용기에 남아 있을 수 있는 소량의 직전 용액에 의한 농도변화를 최소화 하기 위함) | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 100 | 낮은 농도의 한 표준 용액의 흡광도를 측정한 후 다음에 측정할 표준 용액으로 2번 정도 셀(시료 용기)을 씻어 낸 후 표준용액을 담고 측정하는 것이 좋다. | O | X |  |  |  | O | 증류수로 씻어낼 경우 용기벽에 남아 있을 수 있는 증류수에 의해 묽힘 효과가 생길 수 있으므로, 그 다음에 측정할 표준용액으로 씻어 내는 것이 묽힘 효과를 최소화 할 수 있습니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 101 | ppm P2O5단위로 표준용액을 제조하여 검정 곡선으로부터 구한 직선의 식은 y = 0.0217x - 0.0033 이었다. 미지 시료 용액의 흡광도가 0.170 이었다면 미지 시료 용액의 P2O5 농도는 얼마인가? | [5 empty] | 7.986 | 흡광도는 y-값을 의미하고, x가 농도이므로 0.170 = 0.0217x – 0.0033 0.0217x = 0.1733 ∴ x = 7.986 ppm P2O5 | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 102 | 측정 결과 미지 시료 용액은 7.986 ppm P2O5를 함유하였다. 미지 시료 용액은 0.45 g의 NH4H2PO4를 취하여 1 L로 제조한 시료 원액을 34.7 배로 희석하여 제조 되었다. 미지 시료 NH4H2PO4에 함유된 인산염(P2O5)의 함량은 질량 %로 얼마인가? | [5 empty] | 61.6, 61.58 | 희석 배율 고려한 시료 원액의 농도: 7.986 ppm x 34.7 = 277.1142 ppm 미지 시료(NH4H2PO4) 중의 인산(P2O5) 질량 % (277.1142 ppm / 450 ppm) x 100(%) = 61.58 % ≅ 61.6 % [참고] 0.45 g/L는 450 mg/L = 450 ppm | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 103 | 다음 중 적외선 분광법의 분석 방법 및 절차를 확인하는데 적절한 것이 아닌 것은? | 대한민국 약전-일반 시험법 51. 적외부 스펙트럼 측정법 | KS M 0024 적외선 분광 분석 방법 통칙 | ES 01204 비분산 적외선 분석법 | 인터넷의 적외선 실험 자료 |  | 4 | 공인된 표준작업 지침서를 확인하여 분석 방법과 절차를 선택하여야 하며, 인터넷의 자료는 공인된 방법이 아닌 경우가 많습니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 104 | 중적외선 영역의 적외선 스펙트럼을 측정할 때 다음 중 일반적인 설정 범위로 가장 타당한 것은? | [5 empty] | 4 | 중적외선 스펙트럼은 대개 4000 ~ 650 cm-1영역을 주로 사용합니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 105 | Methanol과 ethanol의 스펙트럼에서 각각 1022 및 1046 cm-1에서 큰 흡수피크가 나타났다. 이 피크에 해당하는 작용기의 진동 방식은? | [5 empty] | 1 | 1022 및 1046 cm-1의 피크는 각각 methanol과 ethanol의 C-O 신축 진동에 해당합니다. | 정오답 | 5
16 | 진위형 | 106 | ATR 법에서 압력 조절용 Force gauge를 조절하는 이유는 ATR 결정과 시료가 잘 밀착되도록 하기 위함이다. | O | X |  |  |  | O | ATR 결정과 시료가 잘 밀착되어야 좋은 스펙트럼을 얻을 수 있습니다. | 정오답 | 5
16 | 진위형 | 107 | 적외선 스펙트럼을 측정할 때 일반적으로 시료를 측정한 후에 바탕 스펙트럼을 측정해야 한다. | O | X |  |  |  | X | 일반적으로 바탕 스펙트럼을 측정한 후에 시료를 측정합니다. 대개 바탕 스펙트럼을 측정하고 저장하면, 시료 측정 시 기기가 자동으로 시료 스펙트럼에서 바탕 스펙트럼을 뺀 후의 시료 흡광도(또는 투광도)를 보여줍니다. | 정오답 | 5
16 | 단답형 | 108 | 아세톤(Acetone)의 IR 스펙트럼에서 1711 cm-1의 센 피크는 어떤 작용기의 신축 진동에 해당하는가? | [5 empty] | 카보닐 C=O | 아세톤(Acetone)의 IR 스펙트럼에서 1711 cm-1의 센 피크는 카보닐(C=O) 작용기의 신축 진동이며, 대개 케톤류의 C=O 신축 진동은 ~ 1715 cm-1입니다. | 정오답 | 5
16 | 단답형 | 109 | 적외선 스펙트럼에서 1200~600 cm-1영역의 피크들은 분자 골격 구조에 따라 변하며, 스펙트럼이 복잡하여 해석이 거의 불가능하나 스펙트럼 비교를 통해 불질의 확인에 사용된다. 이 영역을 무엇이라 하는가? | [5 empty] | 지분 영역 | 지분 영역이란 적외선 스펙트럼에서 1200~600 cm-1영역의 피크들은 분자 골격 구조에 따라 변하며, 스펙트럼이 복잡하여 해석이 거의 불가능하나 스펙트럼 비교를 통해 불질의 확인에 사용되는 것을 말합니다. | 정오답 | 5