## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  |  | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 내부 표준물법은 어떤 경우에 주로 사용하는가? | 시료의 Matrix로부터 방해가 거의 없는 경우 | 시료의 Matrix로부터 방해를 최소화 할 필요가 있는 경우 | 기기의 변동이나 주입 시료량의 변화 등에 따른 계통 오차를 보정할 필요가 있는 경우 | 시료 내 분석물과 동일한 표준물이 있는 경우 |  | 3 | 내부 표준물법은 기기의 변동이나 주입 시료량의 변화 등에 따른 계통 오차를 보정할 필요가 있는 경우에 주로 사용합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 파란색을 띠는 염료의 농도를 측정할 때 가장 적절한 분석법은? | 적외선 흡수분광법 | 자외선-가시광선 흡수분광법 | 핵자기 공명 분광법 | 형광 분광법 |  | 2 | 자외선-가시광선 흡수분광법(UV-Vis 흡수분광법)은 자외선 ~ 가시광선 영역의 빛을 흡수하는 화학종을 정량 분석할 때 적합한 분석법입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 다음 중 방출 분광법이 아닌 것은? | X-선 형광법 | 화학발광법 | 라만(Raman) 분광법 | 형광 분광법 |  | 3 | 라만(Raman) 분광법은 복사선의 비탄성 산란에 의한 산란 분광법입니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 4 | 내부 표준물이란 분석물질과 동일한 물질로 시료에 직접 첨가한다. | [5 empty] | X | 내부 표준물이란 분석물질과는 다른 물질로 시료와 바탕 용액 및 표준 용액에 직접 일정량을 첨가합니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 5 | 외부 표준물이란 분석물질과 동일한 물질로 시료와 별도로 제조한다. | [5 empty] | O | 외부 표준물이란 분석물질과 동일한 물질로 시료와 별도로 제조합니다. 시료와 별도로 제조되기 때문에 ‘외부’라는 용어가 사용됩니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 6 |  | 0.082 ppm Pb | 0.025 ppm Pb | 0.022 ppm Pb | 1.0 ppm Pb |  | 3 |  | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 7 | 2.00 ppm의 표준용액을 5회 반복 측정하여 평균분석신호 1.75, 표준편차 0.094를 얻었다. 이 측정의 변동계수는 얼마인가? | 5.40% | 1.86% | 47% | 1.14% |  | 1 | 변동계수는(CV)는 %상대표준편차(%RSD)입니다. CV=0.094/1.75X100%=5.37%= 5.4 % | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 8 | 다음 중 분석방법을 선택할 때 고려할 사항이 아닌 것은? | 요구되는 정밀도 및 정확도는 얼마인가? | 우연 오차(Random Error)가 존재하는가? | 매트릭스(Matrix)에 의한 방해가 있는가? | 분석물의 농도 범위는 얼마인가? |  | 2 | 측정에 있어서 우연 오차(Random Error)는 항상 존재하므로 고려 대상이 아니며, 단지 우연 오차의 크기 즉, 정밀도를 고려해야 합니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 9 | 분석대상 물질로부터 여러 개의 작은 조각을 떼어 내 시료를 채취할 때 균일하게 하기 위해 규칙적으로 시료를 채취해야 한다. | [5 empty] | X | 시료를 분석대상물질로부터 채취할 때는 무작위로 불규칙하게 시료를 채취해야 합니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 10 | 선택계수란 분석물(A)에 대한 감도 대비 방해물질(B)의 감도의 비를 나타낸 것으로 선택계수가 작을수록 방해물질에 의한 방해가 작다는 것을 의미한다. | [5 empty] | O |  | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 11 |  | 249mm | 359mm | 469mm | 479mm |  | 3 |  | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 12 | 음식을 가열할 때 사용하는 마이크로파 오븐은 2.45GHz의 주파수를 방출한다. 이 복사선의 파장은? | 12.2 cm | 24.4 cm | 122 cm | 244 cm |  | 1 | 주파수(ν)= 2.45 GHz = 2.45×109 Hz = 2.45×109 s-1 λ=c/ν=2.998X109ms/2.45X109s-1=0.122m | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 13 | 다음 중 전자기복사선의 스펙트럼에 대한 설명으로 틀린 것은? | 원자의 최외각 전자 에너지는 X-선 에너지에 해당한다. | 분자의 결합전자 에너지는 자외선 및 가시광선 에너지에 해당한다. | 분자의 진동운동 에너지는 적외선 에너지에 해당한다. | 분자의 회전운동 에너지는 마이크로파의 에너지에 해당한다. |  | 1 | 원자의 최외각 전자 에너지는 대개 UV~Vis 영역의 에너지에 해당하며, 원자나 분자의 내부전자를 들뜨게 하거나 제거하는데 필요한 에너지는 X-선 에너지에 해당합니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 14 | 복사선 산란 시 진동수의 변화 없이 산란되는 탄성 산란을 Rayleigh 산란이라 한다. | [5 empty] | O | 복사선의 진동수(에너지) 변화가 없는 산란을 Rayleigh 산란, 진동수(에너지)의 변화가 있는 산란을 Raman 산란이라 합니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 15 | 두 복사선이 동일 공간, 동일 시간에 겹침이 일어날 때 진동수가 같은 경우에는 간섭이 일어나지만 진동수가 다른 경우에는 간섭이 일어나지 않는다. | [5 empty] | X | 진동수와 관계 없이 파동의 겹침에 의한 간섭이 일어나며, 약간의 진동수가 다른 두 파동이 겹칠 때 맥놀이 현상이 생깁니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 16 |  | 1h×1015/s | 1.5h×1015/s | 1h×1014/s | 1.5h×1014/s |  | 4 |  | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 17 | 가열된 물체가 방출하는 선 스펙트럼에 대한 다음의 설명 중 관계가 없는 것은? | 원자, 분자, 이온들은 한정된 특정 불연속적인 에너지 상태에 존재한다. | 원자, 분자, 이온들의 에너지는 양자화(Quantized) 되어 있다. | 흡수 또는 방출하는 복사선의 주파수는 두 상태의 에너지 차이와 같다. | 가열된 흑체의 온도가 높을수록 방출 복사선은 단파장으로 이동한다. |  | 2 | ④는 흑체 복사의 연속복사선에 대한 설명으로 선스펙트럼과는 관계가 없습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 18 | 다음의 용어들에 대한 설명 중 잘못된 것은? | 물체가 복사선을 흡수해 들뜬 후 복사선을 내는 것을 형광이라 한다. | 물체가 복사선 이외의 에너지를 흡수해 들뜬 후 복사선을 내는 것을 방출이라 한다. | 물체가 화학반응 에너지를 흡수해 들뜬 후 복사선을 내는 것을 화학 발광이라 한다. | 물체가 복사선을 흡수해 들뜬 후 열에너지 형태로 에너지를 방출하는 것을 복사 이완이라 한다. |  | 3 | ④는 비복사 이완의 한 과정입니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 19 | 분자의 전자 에너지와 진동 에너지는 양자화 되어 있지만 회전 에너지는 양자화 되어 있지 않다. | [5 empty] | X | 분자의 전자 에너지, 진동 및 회전 운동 에너지는 양자화 되어 있지만, 병진 운동 에너지는 양자화 되어 있지 않습니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 20 | 어떤 물질의 흡광도가 1에서 2로 변하면 투광도는 2배 감소한다. | [5 empty] | X | <p><img src="/api/file/get?path=/Polaris/2018/life/0030/test_question/4227/eb2feee1-6186-48ce-921c-ed507d977c5a/26_answer.png" /></p> | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 21 | 다음 중 복사선 광원이 별도로 필요 없는 분광기는? | 원자흡수분광기 | 유도결합플라스마 방출 분광기 | 형광 분광기 | Raman 산란 분광기 |  | 2 | 유도결합플라스마 방출 분광기는 복사선 광언이 별도로 필요 없는 분광기입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 22 | 다음 분광 기기와 그 특징이 잘못 짝지어 진 것은? | 라만 산란 분광기 - 시료 전후에 각각 파장 선택기가 필요함 | 원자 방출 분광기 – 별도의 복사선 광원이 필요 없음 | 화학 발광 분광기 – 별도의 복사선 광원이 필요 없음 | 광산란 입도 분석기 - 광원-시료-파장 선택기가 90도 배열 |  | 1 | 라만 산란 분광기는 복사선광원을 단파장 레이저를 사용하므로 시료 앞에 파장 선택기가 필요 없습니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 23 | 다음 중 이상적인 변환기(검출기)의 특징이 아닌 것은? | 감도가 높아야 함, 즉 신호/잡음 비가 높아야 한다. | 감도가 높아야 함, 즉 신호/잡음 비가 높아야 한다. | 감응 시간이 빨라야 한다 | 입사광이 없는 경우에도 출력 신호가 있어야 한다 |  | 4 | 입사광이 없는 경우에는 출력 신호가 없어야 좋으나 실제로 이런 검출기는 거의 없습니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 24 | 파장 선택기는 유효 띠너비가 좁을수록 그리고 빛살 세기의 통과율이 높을수록 우수한 것이다. | [5 empty] | O | 파장 선택기는 유효 띠너비가 좁을수록 그리고 빛살 세기의 통과율이 높을수록 우수한 것입니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 25 | 홀로그래피 필터는 간섭 필터의 한 종류로 흡수 필터보다는 성능이 우수하나 두판 사이에 유전체를 끼워 사용하는 일반적인 간섭 필터 보다는 성능이 약간 떨어진다. | [5 empty] | X | 홀로그래피 필터는 간섭 필터의 한 종류로 흡수 필터나 다른 종류의 간섭 필터보다 성능이 우수합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 26 |  | 가-A, 나-B, 다-C, 라-D | 가-B, 나-A, 다-C, 라-D | 가-B, 나-C, 다-A, 라-D | 가-D, 나-A, 다-C, 라-A |  | 2 | 회절발 단색화 장치의 성능 지표와 그 정의가 올바르게 연결된 것은 가-B, 나-A, 다-C, 라-D 입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 27 | 다음 중 가시광선 영역에 주로 사용되는 회절발의 홈(groove) 수는? | 100 groove/mm | 300 groove/mm | 600 ~ 1200 groove/mm | 1200 ~ 1800 groove/mm |  | 3 | 100 groove/mm 는 중적외선, 1200 ~ 1800 groove/mm는 UV(자외선) 영역에 주로 사용됩니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 28 | 다음 중 단색화 장치의 구성 요소가 아닌 것은? | 입구 및 출구 슬릿 | 특정 파장을 통과 또는 차당하는 필터 | 복사선을 선분 파장으로 분산시키는 회절발(또는 프리즘) | 핒살을 평행화 및 접속하는 거울(또는 렌즈) |  | 2 | 일반적인 단색화 장치에는 필터는 포함되지 않습니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 29 | 반사회절발을 가진 단색화 장치에서 분산된 빛살을 출구 슬릿에 집속하는 오목거울의 초점거리를 두 배로 증가 시키면 선 분산능이 2배로 증가한다. | [5 empty] | O | 선 분산능은 오목거울의 초점거리에 선형적으로 비례합니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 30 | 어느 두 파장을 완전히 분리하기 위해서는 유효 띠너비가 초점면에에서 두 파장 간 거리의 절반이 되도록 슬릿 너비를 좁혀야 한다. | [5 empty] | O | 어느 두 파장을 완전히 분리하기 위해서는 유효 띠너비가 초점면에에서 두 파장 간 거리의 절반이 되도록 슬릿 너비를 좁혀야 합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 31 |  | 가-A, 나-B, 다-C | 가-B, 나-C, 다-A | 가-B, 나-A, 다-C | 가-C, 나-A, 다-B |  | 3 | 원자 분광법과 그와 관한 설명이 옳게 연결된 것은 가-B, 나-A, 다-C 입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 32 | 다음 중 원자 방출선의 자연 선너비를 결정하는 것은? | 들뜬 상태의 수명(Lifetime) | 에너지 불확정도 | 원자화 장치의 온도 | 기체 상태 원자의 속도 |  | 1 |  | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 33 | 다음 중 원자화 장치의 온도가 높아지면 발생할 수 있는 사항으로 옳지 않은 것은? | 원자화 효율이 증가한다 | 원자의 흡수 또는 방출선 너비가 넓어진다 | 원자의 이온화 정도가 높아진다 | 원자 흡수선의 흡수 세기가 커진다 |  | 4 | 원자 흡수선의 흡수 세기는 각 원자의 물리적 화학적 특성에 따라 달라집니다. (즉, 증가할 수도 있고, 감소할 수도 있습니다.) | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 34 | 광학 원자 분광법에서 원자화 장치의 온도가 증가하면 도플러 효과에 의한 선 넓힘은 증가하나 압력 넓힘에 의한 선 넓힘은 감소한다. | [5 empty] | X | 압력 넓힘은 원자들의 충돌에 의한 띠 넓힘입니다. 온도가 증가하면 단위 시간 당 원자들의 충돌 회수도 증가하고, 충돌 시 에너지 변화도 커지므로 선 넓힘이 증가합니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 35 | 원자 흡수법(또는 방출법)에서 산화물 또는 수산화물 형성에 의한 띠 스펙트럼의 방해를 피하는 방법은 방해가 없는 다른 파장을 이용하거나 원자화 조건을 바꾸는 것이다. | [5 empty] | O | 원자 흡수법(또는 방출법)에서 산화물 또는 수산화물 형성에 의한 띠 스펙트럼의 방해를 피하는 방법은 방해가 없는 다른 파장을 이용하거나 원자화 조건을 바꾸는 것입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 36 | 다음 중 용액 시료의 원자화 방법이 아닌 것은? | 불꽃 원자화 | 전열 원자화 | 유도결합 플라스마 원자화 | 아크 방전 원자화 |  | 4 | 아크 방전 원자화는 주로 고체 시료의 원자화에 사용됩니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 37 | 다음 중 불연속 신호를 생성하는 원자화 방법은? | 불꽃 원자화 | 전열 증기화(ETV) | 마이크로파 플라스마(MIP) 원자화 | 유도결합 플라스마(ICP) 원자화 |  | 2 | 전열 증기화(ETV)는 소량의 시료를 원자화 장치에 넣고 전열에 의해 증기화하므로 불연속 신호를 생성합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 38 | 다음 중 고체 시료를 도입하는 방법에 해당하지 않는 것은? | 초음파 분무화 | 레이저 증발 | 글로우 방전 | 전열 증기화 |  | 1 | 초음파 분무화는 용액 시료에만 사용할 수 있는 방법입니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 39 | 고체시료 도입법은 용액 제조를 위한 지루하고 시간이 많이 걸리는 시료의 분해 및 용해 과정이 필요 없어 간편할 뿐만 아니라 분석결과의 정밀도 및 정확도 등도 용액시료 도입법과 유사하거나 우수하다. | [5 empty] | O | 고체시료 도입법은 정밀도, 정확도, 검량 및 시료 조절 등이 매우 어려워 고체시료 도입법 중 어느 방법도 용액 시료 분무법에 비해 만족스러운 결과 얻기 어렵습니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 40 | 아크 및 스파크 용발은 전기 전도성 시료에 적용되고, 부도체 시료는 Cu 분말과 섞어 펠렛화해서 적용할 수 있으며, 아크는 연속 신호 스파크는 불연속 신호를 생성한다. | [5 empty] | O | 아크 및 스파크 용발은 전기 전도성 시료에 적용되고, 부도체 시료는 Cu 분말과 섞어 펠렛화해서 적용할 수 있으며, 아크는 연속 신호 스파크는 불연속 신호를 생성합니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 41 | 시료 도입법 중 고체, 액체 및 용액 시료를 모두 사용할 수 있는 시료 도입법은? | [5 empty] | 전열 증기화, ETV | 전열 증기화 (ETV)는 고체, 액체 및 용액 시료를 모두 사용할 수 있는 방법입니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 42 | As, Sb, Sn, Se, Bi, Pb 등을 함유하는 시료를 NaBH4와 같은 환원제와 반응시켜 기체상태의 수소화물을 생성하여, 검출 한계를 10 ~ 100배 향상할 수 있는 시료 도입법은 무엇인가? | [5 empty] | 수소화물 생성법 |  | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 43 | 다음 중 불꽃 원자화 장치의 층류식 버너에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 시료 용액은 연료로 사용되는 압축된 아세틸렌 기체에 의해 분무된다. | 흐름 견제기는 미세 방울만 통과하고 큰 방울은 차폐하여 폐기통으로 배출하는 기능을 한다. | 혼합된 에어로졸, 산화제 및 연료가 버너 헤드의 긴 틈(Slot)에서 연소되어 긴 불꽃을 생성한다. | 버너 헤드의 틈을 길게 한 것은 광원 복사선이 불꽃 내 원자를 통과하는 광경로를 길게 하여 감도 및 재현성을 높이기 위한 것이다. |  | 1 | 시료 용액은 대개 압축된 산화제(압축 공기) 기체에 의해 분무됩니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 44 | 다음 중 원자 흡수분광법의 원자화 방법이 아닌 것은? | 직류 아르곤 플라스마(DCP) 원자화 | 전열 원자화 | 글로우 방전 원자화 | 수소화물 생성법 |  | 1 | 직류 아르곤 플라스마(DCP) 원자화 방법은 플라스마 온도가 매우 높아 주로 원자 방출 분광법에 이용됩니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 45 | 다음 중 As, Sb, Sn, Se, Bi, Pb 등을 포함하는 시료를 분석할 때 가장 좋은 원자화 방법은? | 불꽃 원자화 | 전열 원자화 | 찬증기 원자화 | 수소화물 원자화 |  | 4 | 수소화물 원자화 방법은 As, Sb, Sn, Se, Bi, Pb 등과 같이 기체상태의 수소화물을 쉽게 생성하는 원소의 분석에 가장 좋은 원자화 방법입니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 46 | 전열 원자화(ETV) 방법은 감도가 매우 높고 적은 시료를 사용하는 장점이 있으나 재현성(정밀도)가 낮아 불꽃 또는 플라스마 원자화가 충분한 검출 한계 갖지 못할 때만 제한적으로 사용된다. | [5 empty] | O | 전열 원자화(ETV) 방법은 감도가 매우 높고 적은 시료를 사용하는 장점이 있으나 재현성(정밀도)가 낮아 불꽃 또는 플라스마 원자화가 충분한 검출 한계 갖지 못할 때만 제한적으로 사용됩니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 47 | 불꽃 원자화법에서 과량 연료 불꽃(Rich Flame)을 사용하면 산화물 및 수산화물의 생성을 억제하므로 산화물 및 수산화물을 쉽게 생성하는 원소 분석 시에 주로 사용한다. | [5 empty] | O | 불꽃 원자화법에서 과량 연료 불꽃(Rich Flame)을 사용하면 산화물 및 수산화물의 생성을 억제하므로 산화물 및 수산화물을 쉽게 생성하는 원소 분석 시에 주로 사용합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 48 | 매트릭스 성분이 넓은 흡수 띠를 갖는 내화성 산화물 또는 수산화물을 생성해 분석선과 겹칠 때 방해를 피하기 위해 선택할 수 있는 방법이 아닌 것은? | 해방제나 보호제를 사용한다. | 분석 원소의 다른 흡수 파장 사용해 분석한다. | N2O-아세틸렌 불꽃을 사용해 불꽃의 온도를 증가시킨다. | 연소 조건 변화해 연료가 풍부한 불꽃을 사용한다. |  | 1 | 이것은 분석물이 휘발성 낮은 화합물을 생성할 때 사용되는 방법입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 49 | 원자 흡수 분광법에서 광원의 신호를 ac로 변조하는 것과 관련이 없는 것은? | 불꽃의 매트릭스 방출선이 단색화 장치의 설정 파장과 겹치는 경우 방해를 제거하기 위한 것이다. | 광원과 불꽃 사이에 빛살 토막기를 설치해 광원 복사선을 ac 신호로 변조한다. | 원자흡수법의 검출기는 dc보다 ac 신호에 더 민감하게 감응한다. | 고주파 통과 필터로 불꽃의 dc 신호를 제거하고, 광원의 ac 신호만 증폭한다. |  | 3 | 원자흡수법의 검출기는 복사선의 dc 신호와 광원의 ac 신호를 모두 전기신호로 변환하나, 고주파 통과 필터로 불꽃의 dc 신호를 제거합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 50 | 분석물이 휘발성 낮은 화합물을 생성하는 경우 해결하는 방법이 아닌 것은? | 해방제를 사용한다. | 보호제를 사용한다. | 높은 온도의 불꽃을 사용한다. | 분석 원소의 다른 흡수 파장을 선택한다. |  | 4 | ④는 분석원소 이외의 매트릭스 성분이 넓은 흡수 띠를 갖는 내화성 산화물 또는 수산화물을 생성해 분석선과 겹칠 때 방해를 피하기 위해 선택할 수 있는 방법입니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 51 | [6 empty] | O |  | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 52 | 원자 흡수 분광법에서 흡수선 너비는 아주 좋은 단색화 장치의 유효 띠너비보다 훨씬 좁기 때문에 흡수선보다 띠너비가 좁은 선광원을 사용해야 한다. | [5 empty] | O | 원자 흡수 분광법에서 흡수선 너비는 아주 좋은 단색화 장치의 유효 띠너비보다 훨씬 좁기 때문에 흡수선보다 띠너비가 좁은 선광원을 사용해야 합니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 53 | Tl과 Nb의 검정 곡선은 비선형적이다. 그 원인에 해당되는 것은? | 바닥상태 원자에 의한 자체 흡수로 농도 높을수록 신호가 선형에서 벗어난다. | 낮은 농도에서 잘못된 바탕 보정 때문이다. | 이온화에 의해 선형 관계에서 벗어나기 때문이다. | 검출 시스템이 비선형적으로 감응하기 때문이다. |  | 2 | Tl과 Nb의 검정 곡선은 비선형적인 것은 낮은 농도에서 잘못된 바탕 보정 때문입니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 54 | 다음 중 유도결합 플라스마(ICP) 방출법의 단점이 아닌 것은? | 원자 당 여러 개 방출선 더해져 방출선이 수백 개로 스펙트럼이 복잡하다. | 여러 개의 방출선 때문에 정량 분석 시에 스펙트럼 방해 가능성이 커진다. | 여러 개의 방출선 때문에 정성 분석 시에 스펙트럼 방해 가능성이 커진다. | 수 많은 방출선을 분리할 수 있는 고분해능의 비싼 광학 장비가 필요하다. |  | 3 | 원소 당 여러 개의 방출선은 정성 분석 시에는 유리합니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 55 | 원자 방출분광법의 시료 도입 시스템에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은? | 기기 유지관리 및 Troubleshooting의 90% 이상 차지한다. | 정량 분석의 감도와 정밀도에 지대한 영향 미친다. | 시료의 물리화학적 특성에 따라 적절한 시료 도입 시스템을 선택해야 한다. | 대개 용액시료보다 고체시료 도입이 감도 및 정밀도가 우수하다. |  | 3 | 감도는 시료 도입 방법에 따라 다양하게 변할 수 있으나, 정밀도는 일반적으로 용액 시료 도입법이 고체 시료 도입법보다 우수합니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 56 | 순차 측정 기기는 단계식 모터로 회절발을 회전하거나, 회절발을 고정하고 출구 슬릿과 검출기(PMT)를 초점면을 따라 이동하는 두 가지 방식으로 주사한다. | [5 empty] | O | 순차 측정 기기는 단계식 모터로 회절발을 회전하거나, 회절발을 고정하고 출구 슬릿과 검출기(PMT)를 초점면을 따라 이동하는 두 가지 방식으로 주사합니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 57 | ICP 방출선의 관측 방법 중 횡축 보기(Radial View)는 이온화 방해가 매우 낮고 고농도의 염 또는 유기 용매 용액의 도입 가능하여 감도가 높고 검출 한계가 우수한 장점이 있다. | [5 empty] | X | 종축보기에 비해 감도가 1/10 정도로 낮아 검출 한계가 높은 단점이 있습니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 58 | ICP-MS 원자 질량분석법에서 용액시료 도입 시 ICP의 기능을 가장 적절하게 설명한 것은? | ICP는 원자화 장치로 작용한다. | ICP는 이온화원으로 작용한다. | ICP는 원자화 장치 겸 이온화원으로 작용한다. | ICP는 질량 대 전하 비에 따라 질량을 분리하는 역할을 한다. |  | 3 | ICP-MS 원자 질량분석법에서 용액시료 도입 시 ICP의 기능을 가장 적절하게 설명한 것은 ③번입니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 59 | 다음 사중극자 질량분석계의 특징 중 잘못된 것은? | 작고 견고하며 값이 싸다. | 감도가 높다. | 질량분석계 중 분해능이 가장 좋다. | 주사 속도가 빠르다. |  | 3 | 사중극자, 이중집속, 비행시간 질량분석계 중 분해능이 가장 좋은 것은 이중집속 질량분석계이다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 60 | 다음 중 원자 질량스펙트럼의 분광학적 방해에 해당되지 않는 것은? | 동중핵(Isobaric) 방해 | 다원자 이온(Polyatomic Ion) 방해 | 산화물과 수산화물 화학종의 방해 | 고농도 용존 물질(TSD)의 매트릭스에 의한 방해 |  | 4 | ④의 고농도 용존 물질(TSD)의 매트릭스에 의한 방해는 분광학적 방해가 아니다. 분광학적 방해는, ① 및 ②의 원인에 의해 분석물과 동일한 명목 질량을 갖는 화학종 생성으로 인한 방해입니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 61 | 원자 질량분석법에서 산화물과 수산화물 화학종에 의한 방해는 가장 심각하고 흔한 분광학적 방해이며, 사중극자 질량분석계 대신 이중집속 질량분석계를 사용하면 해결할 수 있다. | [5 empty] | O |  | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 62 | TDS(총용존 물질) 농도 약 1000ppm 이상에서는 매트릭스에 의한 방해가 심해 시료채취 원뿔에 염이 흡착되어 분석신호가 감소한다. 이를 해결하는 방법 중 하나는 TDS 약 100ppm 이하로 묽히는 것이다. | [5 empty] | O | TDS(총용존 물질) 농도 약 1000ppm 이상에서는 매트릭스에 의한 방해가 심해 시료채취 원뿔에 염이 흡착되어 분석신호가 감소하는데 이를 해결하는 방법 중 하나가 TDS 약 100ppm 이하로 묽히는 것입니다 . | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 63 | 다음 중 X-선관의 연속 스펙트럼에 대한 설명으로 틀린 것은? | 가속된 전자가 표적 금속의 원자에 충돌 시 전하를 띤 전자의 운동에너지가 감소하면서 방출되는 제동복사선이다. | 연속 복사선의 단파장 한계(l0)는 표적 금속의 종류에 따라 달라진다. | X-선관의 전자에 대한 가속 전압이 높아질수록 방출되는 연속 복사선의 파장분포가 짧은 파장 쪽으로 이동한다. | 연속 복사선의 단파장 한계(l0)는 가속 전압이 높을수록 단파장 쪽으로 이동한다. |  | 2 |  | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 64 | 다음 중 X-선 형광에 대한 설명으로 틀린 것은? | X-선 형광 파장은 해당 X-선 흡수 파장보다 장파장에서 방출된다. | X-선 형광은 들뜬 이온에서 방출된다. | K 계열 형광선은 주양자수 2번 이상의 전자가 주양자수 1번 오비탈로의 전자 전이에 기인한다. | 공명 형광 주파수는 흡수 주파수와 동일하다. |  | 4 | 형광 주파수는 항상 해당 흡수 주파수보다 작습니다.(즉, 형광 파장은 흡수 파장보다 항상 긴 파장에서 방출됩니다.) | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 65 | 다음 중 기체-충진 X-선 검출기에 대한 설명으로 옳은 것은? | 주로 이온화 챔버 영역의 인가 전압을 사용한다. | 주로 비례게측 영역의 인가 전압을 사용한다. | 주로 Geiger 계측 영역의 인가전압을 사용한다. | 이온화 챔버 영역에서 각 광자는 파장에 관계 없이 동일한 수의 이온을 생성한다. |  | 2 | 비교적 높은 출력 전자를 생성하면서도 광자의 에너지(주파수)에 비례해 방출 전자수가 유지되는 비례계측 영역의 인가 전압을 사용합니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 66 | X-선 단색화 장치의 회절 결정은 격자 간격(d)이 작을수록 짧은 파장의 X-선 분리에 사용된다. | [5 empty] | O | X-선 단색화 장치의 회절 결정은 격자 간격(d)이 작을수록 분산능이 우수해 짧은 파장 분리에 유리합니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 67 | X-선 검출기의 섬광 계측기에서 각 섬광에서 생성되는 광자수는 입사된 X-선의 진동수(에너지)에 비례한다. | [5 empty] | O | 각 섬광에서 생성되는 광자수는 입사된 X-선의 진동수(에너지)에 비례하며, 이것이 에너지별로 X-선의 파장을 구별하는 에너지 분산형 X-선 기기(EDX)의 기초가 됩니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 68 |  | 가,나 | 가,다 | 가,나,다 | 가,나,라 |  | 4 | 에너지 분산형 X-선 형광법(EDXRF)의 장점을 모두 고른 것은 가, 나, 라입니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 69 | 다음 중 EDXRF에 대한 설명으로 틀린 것은? | 광원으로 방사성 동위원소를 장착하여 작은 휴대용도 가능하다. | 가벼운 원소에 대한 분해능 및 검출 한계는 좋지 않다. | 동시에 여러 원소를 측정한다. | 측정 원소 범위는 대개 Be ~U 이다. |  | 4 | ④는 WDXRF에 대한 설명이며, EDXRF는 측정 원소의 범위가 대개 Na ~ U입니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 70 | XRF 정량분석에서 시료와 표준물 묽힘법에 대한 설명으로 틀린 것은? | 과량의 묽힘제로 시료와 표준물을 묽혀 매트릭스 효과를 일정하게 한다. | 묽힘제는 원자번호가 낮은 원소로 구성된 물질을 사용한다. | 물이나 (H, C, N, O로 구성된) 유기용매와 같은 액체는 적합하지 않다. | 녹말, Li2CO3, 알루미나, 붕산, 붕사(borax, Li2B4O7) 등을 사용한다. |  | 3 | ③의 물 및 유기 용매도 액체 시료 분석에 좋은 묽힘제입니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 71 | XRF는 타 분석법들과 비교해 감도가 낮아 검출 한계가 최대 수 ppm 정도이다. | [5 empty] | O | XRF는 감도가 낮아 검출한계는 최대 수 ppm, 정량 가능한 농도 즉 동적 범위는 약 0.01~100%입니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 72 | XRF는 비파괴 분석이 가능하고 스펙트럼이 간단하며 사용이 편리한 장점이 있다. | [5 empty] | O | XRF는 비파괴 분석이 가능하고 스펙트럼이 간단하며 사용이 편리한 장점이 있습니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 73 | 다음 중 원자 흡수 분광법(AAS)에서 주로 사용되는 기체가 아닌 것은? | 아세틸렌 | 공기(Air) | 질소(N2) | 산화 이질소(N2O) |  | 3 | 질소(N2)는 원자 흡수 분광법(AAS)에서 주로 사용되는 기체가 아닙니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 74 | 1000 ppm의 아연 표준 원액으로부터 0.1 mg/L의 아연 표준 용액 100mL 만드는 방법으로 옳은 것은? | 0.1 mL 표준 원액을 플라스크에 담고 증류수를 99.9mL 채움 |  0.01 mL 표준 원액을 플라스크에 담고 증류수를 99.99mL 채움 |  0.1 mL 표준 원액을 100mL 부피플라스크에 담고 증류수로 표선까지 채움 |  0.01 mL 표준 원액을 100mL 부피플라스크에 담고 증류수로 표선까지 채움 |  | 4 | ④번은 외부 표준물에 대한 설명입니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 75 | 매트릭스 성분이 넓은 흡수 띠를 갖는 내화성 산화물 또는 수산화물을 생성해 분석선과 겹칠 때 방해를 피하기 위해 선택할 수 있는 방법이 아닌 것은? | 0.01mL까지 눈금을 가진 0.1mL 주사기를 사용해 정확히 0.01mL를 취한다. | 0.01mL까지 눈금을 가진 1mL 피펫으로 정확히 0.01mL를 취한다. | 총 부피 10 mL의 마이크로피펫을 사용해 정확히 10mL를 취한다. | 총 부피 100 mL인 마이크로피펫을 사용해 정확히 10mL를 취한다 |  | 3 | 0.01mL=10μL이며, 이런 작은 부피를 담을 때는 부피 측정의 오차를 최소로 줄이기 위해서 담고자 하는 부피와 동일한 총 부피를 갖는 마이크로피펫을 사용하는 것이 가장 좋습니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 76 | 염산과 질산은 모두 인체에 유해한 증기가 발생되므로 반드시 보호장비를 착용하고 흄후드 안에서 작업해야 한다. | [5 empty] | O | 염산과 질산은 모두 인체에 유해한 증기가 발생되므로 반드시 보호장비를 착용하고 흄후드 안에서 작업해야 합니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 77 | 1L의 표준원액을 제조할 때 정확한 양의 아연 금속을 달아 질산을 넣고 끓여서 제조한다. 플라스크에서 녹인 후 부피플라스크로 옮길 때 생길 수 있는 오차를 줄이기 위해 부피플라스크에 직접 아연을 넣고 끓이는 것도 좋다. | [5 empty] | X | 부피플라스크는 절대로 가열해서는 안 된다. 부피플라스크를 가열하면 유리가 팽창하므로, 냉각 후에도 부피가 변할 수 있기 때문에 어떤 경우에도 가열하면 안 됩니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 78 | 원자 흡수 분광법에서 사용되는 아연의 공명선 파장은 몇 nm인가? (정답은 숫자로만 작성하세요.) | [5 empty] | 213.80000000000001136868377216160297393798828125 | 원자 흡수 분광법에서 사용되는 아연의 공명선 파장은 213.8 nm입니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 79 | 36wt%의 진한 염산의 농도는 약 11.65N이다. 6N 염산 100mL를 제조하기 위해 진한 염산 몇 mL가 필요한가? (정답은 숫자로만 작성하세요.) | [5 empty] | 51.5 |  | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 80 | 0.5g의 구리 금속을 100mL의 질산 수용액에 녹여 검정 곡선으로부터 아연의 농도를 측정한 결과 0.4mg/L 아연이 들어있다. 구리 금속 중 아연의 함량은 몇 ppm인가? | 원자 흡수 분광법의 광원으로 사용 | 100% 분석 원소만 존재하는 표준물의 형광선 세기 | 다양한 질량%의 분석 원소가 포함된 여러 개의 표준물의 형광선 세기 | 원자 흡수 분광법에서 350nm 이하의 UV 영역의 바탕 보정용으로 사용 |  | 2 | 구리 시료 용액의 아연 농도가 0.4mg/L이므로, 0.4mg/L 아연 = 0.04mg/100mL 아연 구리 0.5g을 100mL의 질산에 녹였으므로 구리 중 아연 함량은 0.04mg 아연/0.5g 구리 = 0.08mg 아연/1g 구리 = 80ppm 아연 | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 81 | 구리 금속 중 아연의 함량을 측정하기 위해 순수한 아연 표준 원액으로부터 아연 표준 용액을 제조하여 검정곡선을 작성하였다. 이것은 무슨 검정 방법인가? | 외부 표준물법 | 내부 표준물법 | 표준물 첨가법 | 표준 원액법 |  | 1 | 시료와 별도로 분석물에 해당하는 표준물을 사용해 표준용액을 제조하여 검정하는 방법을 외부 표준물법이라 합니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 82 |  | 1.0 nm | 1.0 mm. | 1.0 mm | 0.1 mm |  | 1 |  | 정오답 | 5
16 | 진위형 | 83 | AAS에서 여러 농도의 표준 용액의 흡광도를 측정할 때 가장 낮은 농도의 표준용액부터 시작하여 점차 높은 농도의 용액을 측정하는 것이 좋다. | [5 empty] | O | 그렇다. 가장 낮은 농도의 표준 용액(바탕용액)부터 점차 높은 농도의 용액을 측정하는 것이 좋습니다. 그 이유는 용액을 불꽃 속으로 도입하는 중간 경로(모세관, 분무기, 스프레이 챔버, 버너 헤드 등)에 남아 있을 수 있는 소량의 직전 용액에 의한 농도변화를 최소화 하기 위함입니다. | 정오답 | 5
16 | 진위형 | 84 | 최적직선을 구하기 위해 사용하는 최소 제곱법은 x값은 정확하다고 가정하고, 직선과 측정 데이터 간의 y-편차의 제곱을 최소화 하는 방법이다. | [5 empty] | O | 최소 제곱법에 대한 정확한 설명입니다. | 정오답 | 5