## 평가(시험)
평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 3차원측정 소프트웨어의 기본 구성에 관한 설명 중 틀린 것은? | 기본 소프트웨어 이외의 소프트웨어는 특별히 필요치 않다. | 기본 소프트웨어를 바탕으로 옵션 소프트웨어가 구성되어 있다. | 옵션 소프트웨어는 기본 옵션과 전용 옵션 소프트웨어로 구성된다. | 전용 옵션 소프트웨어는 기계 요소와 특정 부품 소프트웨어 등으로 구성된다. |  | 1 | 3차원측정 소프트웨어는 기본 소프트웨어를 바탕으로 옵션 소프트웨어가 구성되어 있다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 측정 준비와 기본 형체 측정 및 계산에 대한 설명 중 틀린 것은? | 기본 형체에는 점, 직선, 평면 원, 구, 원통, 원뿔 등이 있다. | 직접 측정할 수 없는 부분은 계산도 불가능하다. | 프로브 교정과 측정 좌표계 설정 등의 작업을 실시한다. | 프로브 교정이나 측정 좌표계 설정 결과는 옵션 소프트웨어에서도 사용이 가능하다. |  | 2 | 직접 측정할 수 없는 부분에 대하여 측정된 형체를 조합한 계산한다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 기본 소프트웨어에 관한 설명 중 틀린 것은? | 접근/후퇴 거리. 목표 범위 등 측정에 필요한 제어 항목 지정 | 프로브 교정, 측정 좌표계 설정 등 측정을 위한 준비 작업 수행 | 기본 형체 측정 및 계산 | 기본 소프트웨어는 옵션 소프트웨어와는 전혀 관계가 없음 |  | 4 | 기본 소프트웨어에서 준비한 프로브 교정 결과, 측정 좌표계 설정 결과 등은 옵션 소프트웨어에서도 공통으로 사용함. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 4 | 옵션 소프트웨어의 기능에 해당하는 것은? | 기계 제어 전문 소프트웨어이다. | 프로브 교정과 측정 좌표계 설정을 담당한다. | 필요에 따라 특수한 전용 부품을 측정한다. | 기본 형체 측정을 담당한다. |  | 3 | 전용 옵션 소프트웨어는 특정 부품 측정하기 위한 소프트웨어로서 필요에 따라 개발하여 적용할 수 있다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 5 | 기본 옵션 소프트웨어에 대한 설명 중 틀린 것은? | 기본 소프트웨어의 측정 기능을 보완하는 역할을 한다. | 곡선, 곡면, 통계처리 등이 대표적인 기본 옵션 소프트웨어이다. | 기본 형체 측정이 주된 기능이다. | 형태가 일정하지 않은 복잡한 형상 측정이나 역설계 등에 사용한다. |  | 3 | 기본 형체 측정은 기본 소프트웨어에서 담당한다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 6 | 전용 옵션 소프트웨어에 대한 설명 중 틀린 것은? | 기어, 캠과 같은 기게 요소를 측정한다. | 임펠러 등과 같이 다른 방법으로 측정이 불가능한 부품을 측정한다. | 방전 가공용 전극 등을 측정한다. | 전용 옵션 소프트웨어는 별도로 개발해서 사용할 수 없다. |  | 4 | 전용 옵션 소프트웨어는 특정 부품 측정하기 위한 소프트웨어로서 필요에 따라 개발하여 적용할 수 있다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 7 | 가공 형체와 측정 형체에 대한 설명 중 틀린 것은? | 가공 형체는 가공 오차를 포함하고 있기 때문에 3차원 곡면이다. | 가공 형체와 측정 형체는 항상 일치한다. | 측정 형체는 설계 형체에 맞춰 계산해야 한다. | 가공 형체는 실제 표면이고 측정 형체는 측정 결과이다. |  | 2 | 가공 형체와 측정 형체는 일치하지 않는다. 가공 형체는 실제 가공 표면이고 측정 형체는 가공 표면상의 점을 추출하여 설계 형상에 맞춰 계산한 측정 값이다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 8 | 3차원측정에서 측정 점에 관한 설명 중 틀린 것은? | 팁이 피측정물에 접촉했을 때 읽어 들이는 점은 팁 중심 점이다. | 보정 점은 팁 중심점에 팁 보정 벡터를 계산한 점이다. | 접촉 점은 팁이 실제 피측정물에 접촉한 점이다. | 보정 점과 접촉 점은 항상 일치한다. |  | 4 | 보정 점과 접촉 점은 가공 형체의 형상 편차와 보정 벡터의 오차 때문에 일치하기 어렵다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 9 | 원 계산 과정 설명 중 틀린 것은? | 최소 3점 이상 프로빙해서 팁 중심 좌표를 구한다. | 팁 중심 좌표를 이용해서 원을 계산한다. | 계산된 원 중심에서 팁 중심 점 방향으로 벡터 방향 계산한다. | 보정점은 계산할 필요가 없다. |  | 4 | 정확한 원을 계산하기 위해서는 팀 중심 점에 보정 벡터를 적용하여 보정 점 계산한 후 보정 점을 이용해서 지정된 원 다시 계산해야 한다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | 직선 계산 과정 설명 중 틀린 것은? | 최소 2점 이상 프로빙해서 팁 중심 좌표를 구한다. | 팁 중심 좌표를 이용해서 직선을 계산한다. | 계산된 직선에 평행 방향으로 벡터 방향을 계산한다. | 팀 중심 점에 보정 벡터를 적용하여 보정 점 계산한다. |  | 3 | 직선 계산 시 팁 중심점을 이용해서 계산한 직선에 수직 방향으로 벡터 방향 계산한 후 팀 중심 점에 보정 벡터를 적용하여 보정 점 계산한다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 11 | 팁 보정 벡터를 구하는 방법을 설명한 것 중 틀린 것은? | CAD모델을 이용해서 소프트웨어가 자동으로 산출한다. | 수동으로 2 점을 측정한 후 그 거리를 이용해서 구한다. | 설계 도면에 기록되어 있는 그 값을 소프트웨어에 입력시킨다. | 조이스틱을 이용한 수동 조작 시 팁의 궤적을 이용해서 구한다. |  | 2 | 팁 보정 벡터의 크기는 프로브 교정 시 산출된 팁의 반지름이고 벡터의 방향은 설계 값 직접 입력하거나 또는 CAD 모델로부터 자동으로 추출된다. 조이스틱으로 측정기 구동 시 팁의 궤적을 소프트웨어에서 자동으로 인식하지만 조이스틱 구동 방향이 정확하지 않으므로 측정 면이 각 축에 평행한 경우에 한하여 유효하다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 12 | 가상 보정점에 대한 설명 중 틀린 것은? | 수동으로 팁 보정 방향을 지정하기 위해 사용했다. | 내경과 외경을 측정자가 구분해서 가상 보정점 위치를 정했다. | 가상 보정점의 위치와 관계 없이 보정 결과는 동일하다. | 가상 보정점의 위치를 반대로 지정하면 측정 결과도 달라진다. |  | 3 | 가상 보정점의 위치를 반대로 지정하면 측정 결과도 달라진다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 13 | 3차원측정에서 형체 측정 결과를 얻는 방법이 아닌 것은? | 프로빙 | 되부름 및 관계 | 형체 변환 | CAD 모델 정보 |  | 4 | CAD 모델 정보는 형체의 측정 값이 아니고 기준 값을 불러오는 방법이다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 14 | 다음 중 형체 별 최소 측정 점 수가 잘못된 것은? | 원 - 3점 | 직선 – 3점 | 평면 - 3점 | 구 - 4점 |  | 2 | 직선의 최소 측정 점 수는 2점이다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 15 | 다음 중 점 측정 결과가 아닌 것은? | 프로빙 방향의 좌표 | 다점 프로빙 시 좌표 축과의 각도 | 다점 프로빙 시 평균점 | 다점 프로빙 시 표준편차 |  | 2 | 다점 프로빙 시에도 좌표 축과 평행한 방향으로 좌표를 계산하기 때문에 좌표 축과의 각도는 계산하지 않는다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 16 | 원 측정 결과에 관한 설명 중 틀린 것은? | 기본적으로 좌표 2개와 지름이 출력 된다. | 측정 단면의 높이를 알 수 있는 좌표를 추가로 출력 할 수 있다. | 수학적 최소 점을 추가해서 프로빙 할 경우 진원도가 계산된다. | 부가적으로 출력된 좌표도 위치도 계산 시 반드시 포함시켜야 한다. |  | 4 | 부가 정보는 참고 값이므로 위치도에 포함시키면 안된다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 17 | 평면 측정 결과에 대한 설명 중 틀린 것은? | 평면은 축각이 1개 출력된다. | 최소 측정 점 수를 초과해서 프로빙하면 평면도가 계산 된다. | 평면과 관련된 기하 편차를 계산한다. | 평면 계산 방법은 최소 제곱 법, 최소 영역 법, 접면 법 등이 있다. |  | 1 | 평면은 축각이 2개 출력 된다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 18 | 원통 측정 결과에 대한 설명 중 틀린 것은? | 원통은 축각이 2개 출력된다. | 최소 측정 점 수를 초과해서 프로빙하면 원통도가 계산 된다. | 축각이 2개 출력되고 좌표계 설정 시 방향 구속에 사용할 수 있다. | 원통의 지름은 측정 좌표계와 수직한 방향으로 계산된다. |  | 4 | 원통의 지름은 원통 축에 수직한 방향으로 계산된다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 19 | 다음 중 타원 측정 시 출력 항목이 아닌 것은? | 중심 좌표 | 초점 좌표 | 축각 | 꼭지각 |  | 4 | 꼭지각은 원뿔의 출력 항목이다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 20 | 원호에 관한 설명 중 틀린 것은? | 원의 일부는 2차원 원호로 측정한다. | 3차원 원호를 측정할 때는 중심 값을 입력하지 않는다. | 구의 일부분은 3차원 원호로 측정한다. | 3차원 원호를 선택하고 2차원 원호를 측정하면 오차가 크다. |  | 2 | 3차원 원호도 중심 좌표는 입려기켜야 측정이 가능하다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 21 | 다음 중 슬롯의 형태가 아닌 것은? | 사각 슬롯 | 원뿔형 슬롯 | 둥글 슬롯 | 원호형 슬롯 |  | 2 | 슬롯의 종류에는 사각 슬롯, 둥근 슬롯, 원호형 슬롯이 있다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 22 | 사각 슬롯의 측정 결과가 아닌 것은? | 중심 좌표 | 축 직선의 축각 | 길이 L과 폭 W | 테이퍼각 α |  | 4 | 사각 슬롯을 측정하면 중심 좌표, 축 직선의 축각, 길이 L, 폭 W 등이 출력된다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 23 | 둥근 슬롯의 측정 결과가 아닌 것은? | 원주 흔들림 | 양 끝 원의 중심1과 중심2의 좌표 | 길이 L과 폭 W. | 최소점을 초과해서 프로빙 시 표준편차 |  | 1 | 둥근 슬롯을 측정하면 양 끝 원의 중심1과 중심2의 좌표와 길이 L과 폭 W 그리고 최소점을 초과해서 프로빙하면 표준편차가 출력된다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 24 | 육각형 측정에 관한 설명 중 틀린 것은? | 2차원 형체이다. | 한 직선에 2점을 프로빙한 후 각 위치에 1 점 씩 프로빙 한다. | 각 변의 각도는 120도라고 가정하고 계산한다. | 최소 프로빙 수는 5점이다. |  | 4 | 육각형의 최소 프로빙 수는 7점이다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 25 | 허용 한계 치수에 관한 설명 중 틀린 것은? | 형체의 실측 치수가 그 사이에 들어가도록 정한, 허용할 수 있는 2개의 극한 치수이다. | 최대 허용 치수는 형체의 허용되는 최대 치수이다. | 최소 허용 치수는 형체의 허용되는 최소 치수이다. | 최소 허용 치수는 치수차와 같은 의미이다. |  | 4 | 치수차는 치수(실치수, 허용 한계 치수)와 대응하는 기준 치수와의 대수차이다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 26 | 다음 설명 중 틀린 것은? | 위 치수 허용차는 최대 허용 치수와 기준 치수와의 차이다. | 아래 치수 허용차는 최소 허용 치수와 위 치수 허용차의 차이다. | 치수 공차는 최대 허용 치수와 최소 허용 치수의 차이다. | 치수 공차는 위 치수 허용 차와 아래 치수 허용차와의 차이다. |  | 2 | 아래 치수 허용차는 최소 허용 치수와 기준 치수와의 차이다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 27 | 측정 결과의 합격, 불합격 판정에 대한 설명 중 맞는 것은? | 오차가 하한 공차보다 작고 상한 공차보다 크면 합격이다. | 오차가 하한 공차보다 크고 상한 공차보다 작으면 합격이다. | 오차가 하한 공차보다 크고 상한 공차보다 크면 합격이다. | 오차가 하한 공차보다 작고 상한 공차보다 작으면 합격이다. |  | 2 | 합격, 불합격 판정 - 하한 공차 ≤ 오차 ≤ 상한 공차 → 합격 - 하한 공차 ＞ 오차 ＞ 상한 공차 → 불합격 | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 28 | 평면의 기준축과 투영 평면에 대한 설명 중 틀린 것은? | 투영된 법선이 투영각을 만드는 좌표축을 기준축이라고 한다. | 평면의 법선과 가장 가까운 측정 좌표계 축이 기준축이 된다. | 좌표계 X축이 기준축이면 투영 평면은 XY평면과 ZX평면이다. | 좌표계 Z축이 기준축이면 투영 평면은 XY평면과 YZ평면이다. |  | 4 | 좌표계 Z축이 기준축이면 투영 평면은 YZ평면과 ZX평면이다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 29 | 원통 좌표계에 관한 설명 중 틀린 것은? | 원통 좌표계는 직교 좌표계와 서로 변환시킬 수 없다. | 거리 R은 현재 작업 평면 상의 원점에서 좌표까지의 거리이다. | 각도 A는 현재 작업 평면 상의 회전각이다. | 높이 H는 주축 방향의 높이이다. |  | 1 | 원통 좌표계는 직교 좌표계와 서로 자유롭게 변환시킬 수 있다 | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 30 | 원통 좌표계의 회전 각도에 대한 설명 중 틀린 것은? | 반시계 방향이 + 방향이다. | 시계 방향이 – 방향이다. | 각도 기준축과 회전 방향은 옵션으로 선택할 수 있다. | 각도 기준축과 회전 방향은 고정되어 변경할 수 없다. |  | 4 | 각도 기준축과 회전 방향은 옵션으로 선택할 수 있다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 31 | 측정 범위와 프로브 간섭을 확인하는 방법 중 틀린 것은? | CMM을 움직여 전체 측정 범위를 확인한다. | 프로브를 직접 회전시키면서 확인한다. | 가장 적절한 설치 위치를 확인한다. | 측정기는 움직이지 않는다. |  | 4 | 측정기를 직접 움직여서 전체 측정 범위를 확인한다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 32 | 데이텀 형체로 적합하지 않은 형체는? | 기능적인 형체 | 가공이 불충분한 형체 | 결합되는 상대 부품의 기준이 되는 형체 | 가공, 검사 또는 측정의 기준이 되는 형체 |  | 2 | 가공이 불충분한 형체는 데이텀으로 사용하기에 적절치 않다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 33 | 형체 계산에 필요한 최소 측정 점수로 틀린 것은? | 직선-2점 | 원-4점 | 평면-3점 | 구-4점 |  | 2 | 원의 수학적 최소 점 수는 3점이다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 34 | 다음 중 BS7172에서 정하는 권장 측정 점 수가 아닌 것은? | 직선-5점 | 원-7점 | 평면-9점 | 구-6점. |  | 4 | 구의 권장 측정 점 수는 3단면에 3점 씩 총 9점이다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 35 | 데이텀과 측정 좌표계에 관한 설명 중 틀린 것은? | 데이텀 우선 순위는 측정 결과에 영향을 주지 않는다. | 측정 좌표계는 수학적으로 수직인 세 축으로 구성된다. | 먼저 지정한 축을 기준으로 나머지 축을 수직으로 설정한다. | 데이텀 형체의 기하편차에 따라 측정값이 영향을 받는다. |  | 1 | 데이텀 우선 순위는 측정 결과에 영향을 주기 때문에 반드시 지켜야 한다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 36 | 수학적인 최소 측정 점 수에 대한 설명 중 틀린 것은? | 최소 측정 점 수가 부족하면 측정이 불가능하다. | 최소 측정 점 수를 초과해서 측정하면 형상 편차가 계산된다. | 각 형체 별로 그 수가 정해져 있다. | 최소 측정점 수 미만으로 측정해도 측정 결과 계산은 가능하다. |  | 4 | 최소 측정점 수 미만으로 측정하면 계산이 불가능하다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 37 | 다음 설명 중 틀린 것은? | 카메라 대물렌즈로부터 측정물까지의 거리를 초점거라고 한다. | 광학계 등의 결상계에서 얻어지는 물체의 상과 그 물체의 실제 크기와의 비율을 배율이라고 한다. | 디지털 이미지를 이루는 가장 작은 단위를 화소(픽셀)이라고 한다. | 분해 가능한 물체의 최대 단위를 분해능이라고 한다. |  | 4 | 분해능(Resolution)은 분해 가능한 물체의 최소 단위이다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 38 | 가로, 세로의 픽셀 수가 1280X960이고 분해능이 3.75 μm인 경우 시야의 크기는? | 가로 4.8 cm, 세로 3.6 츠 | 가로 4.8 mm, 세로 3.6 mm | 가로 48 μm, 세로 36 μm | 가로 480 μm, 세로 360 μm |  | 2 | 가로X세로 픽셀 개수가 1280×960이고 분해능이 3.75 μm 인 경우 FOV는? ☞ 가로 : 1280X3.75=4800 (μm) =4.8 mm, 세로 : 960X3.75=3600 (μm) =3.6 mm | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 39 | 다음 설명 중 틀린 것은? | 영상 프로빙 시스템은 영상 시스템을 사용해서 측정점을 생성한다. | 비디오나 비전 프로빙 시스템은 영상 프로빙 시스템이 아니다. | 측정 창이란 측정점을 결정하기 위한 시야 내의 특정 영역이다. | 시야란 영상 프로빙 시스템에 의해 보이는 영역이다. |  | 2 | 비디오나 비전 프로빙 시스템은 영상 프로빙 시스템임이다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 40 | 영상 프로빙 시스템에 대한 내용 중 틀린 것은? | 에지 측정 시 두 형상의 경계 지점을 구분하는 방법을 사용한다. | Z축 측정 시 경사면이나 곡면의 측정 정도는 평행면 보다 우수하다. | 영상 처리를 통해서 그레이레벨의 변화를 계산하여 경계를 구분한다. | 높이 측정 시 표면에 자동 초점 조절 기능을 사용한다. |  | 2 | Z축 방향 높이 측정 시 표면에 초점을 맞추는 방법은 측정 평면이 Z축에 수직하지 않은 경사면이나 곡면 측정시 정도가 저하될 수 있으므로 Z축의 정확한 측정이나 곡면 측정을 위해서는 레이저 변위 센서나 백색광 간섭계 등을 사용한다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 41 | 레이저 변위(LD) 센서에 대한 내용 중 틀린 것은? | 삼각 측량 방식을 응용한 측정이다. | 투광 소자와 광 수신 소자를 조합해서 변위를 계산한다. | 광 수신 소자로는 선형 이미지 센서 또는 위치 검출 소자가 사용된다. | 측정물의 이동 량에 반비례해서 광 수신 소자에 형성된 초점의 위치도 이동한다. |  | 4 | 측정물의 이동량에 비례해서 광 수신 소자에 형성된 초점의 위치도 이동한다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 42 | 다음 중 라인 레이저 스캐너에 관한 설명 중 틀린 것은? | 라인 레이저 스캐너는 1차원 측정만 가능하다. | 삼각 측량 방식을 이용한 측정이다. | 측정 범위가 상대적으로 넓고 측정 속도가 빠르다. | 측정물 표면의 상태에 의해 영향을 받는다. |  | 1 | 라인 레이저 스캐너는 삼각 측량 방식을 응용한 2차원 윤곽을 측정하며 CMS을 이동시켜 3D 측정값을 얻을 수 있다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 43 | 좌표측정기 오차의 특징에 관한 설명 중 틀린 것은? | 오차항은 상수항과 길이 의존항으로 구성된다. | 상수항은 주로 프로브 반복성과 CMM 반복성 등의 영향을 받는다. | 최대 허용 오차 범위가 주어진다. | 길이의존항은 온도의 변화와는 관계가 없다. |  | 4 | 길이 의존항은 주로 스케일 오차와 기구적 이송 오차, 온도의 변화 등에 의해 영향을 받는다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 44 | 최대 허용 오차 범위 표시 방법이 아닌 것은? | MPEE = ±[(A + L / K) 와 B의 최소값] μm, L : mm | MPEE = ±Ax+B μm | MPEE = ±(A + L / K) μm, L : mm | MPEE = ±B μm |  | 2 | 최대 허용 오차 범위 표시 방법은 다음과 같다. ▪ MPEE = ±[(A + L / K) 와 B의 최소값] μm, L : mm ▪ MPEE = ±(A + L / K) μm, L : mm ▪ MPEE = ±B μm | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 45 | KS B ISO 10360에 관한 설명 중 틀린 것은? | 10360-2는 치수측정용 좌표측정기에 관한 내용이다. | 10360-3은 다관절 좌표측정기에 관한 내용이다. | 10360-4는 스캐닝 측정 모드를 사용한 CMM에 관한 내용이다. | 10360-5는 프로빙 시스템에 관한 내용이다. |  | 2 | 10360-3은 회전 테이블이 부착된 4축 좌표측정기(CMM)에 관한 내용이다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 46 | 좌표측정기 시험의 목적이 아닌 것은? | CMM의 성능에 대한 인수시험에 대해서 규정한다. | CMM의 성능에 대한 재검증시험에 대해 규정한다. | 시험의 시행 방법과 적합성 검증 규칙 등의 적용에 대해 규정한다. | 시험을 통해서 성능을 검증하지는 않는다. |  | 4 | 시험의 목적은 다음과 같다. ▪ 선형 치수 측정에 사용되는 CMM의 성능에 대한 인수시험및 재검증시험에 대해 규정함. ▪ 제조자 또는 CMM 사용자가 정하는 성능을 검증하기 위한 시험의 시행 방법과 적합성 검증 규칙 및 사용할 수 있는 시험의 적용에 대해 규정함. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 47 | 램축 촉침 팁 오프셋에 관한 설명 중 틀린 것은? | 기준점은 프로빙 시스템 바깥쪽에 위치해야 한다. | 촉침 팁과 기준점 사이의 거리이다. | 기준점은 제조자가 정한다. | 0 mm와 150 mm가 기본이다. |  | 1 | 기준점은 프로빙 시스템 안쪽 또는 부근에 위치함. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 48 | 다음 중 용어와 기호가 맞지 않는 것은? | 길이측정오차 - EL | 길이측정오차의 반복성 범위 - R0 | 길이측정의 최대허용오차 - EL, MPE | 반복성의 최소허용오차 - R0, MPL |  | 4 | R0, MPL은 반복성의 최소허용오차가 아니고 반복성의 최대허용오차이다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 49 | E0 시험에 관한 설명 중 틀린 것은? | 0 mm 또는 실용적으로 최소인 팁 오프셋을 사용해서 시험한다. | 표준기의 측정점에 접근하려면 0 mm가 아닌 측정자 팁 오프셋이 필요할 수 있다. | 프로빙 시스템이 규격 범위 내에서 작동하는지 확인이 필요하다. | E0 시험은 팁 오프셋이 반드시 0 mm 이어야 한다. |  | 4 | E0 시험은 0 mm 또는 실용적으로 최소가 되는 팁 오프셋을 사용하여 수행한다. CMM의 형식, 표준기 또는 특정 측정 위치에 따라서 표준기의 측정점에 접근하려면 0 mm가 아닌 측정자 팁 오프셋이 필요할 수 있는데 이런 경우 실용적으로 가장 짧은 측정자 팁 오프셋을 사용해야 한다. 테스트를 시작하기에 앞서 프로빙 시스템이 규격 범위 내에서 작동하는지 신속한 확인이 필요하다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 50 | 표준기가 일반 CTE 재료가 아닌 경우에 대한 설명 중 틀린 것은? | E0, MPE 값에 별표를 표시하고 표준기의 CTE 자료를 제공한다. | CTE가 2 × 10−6/℃ 보다 작아도 추가 측정은 실시하지 않는다. | CTE가 2 × 10−6/℃ 보다 작으면 추가 측정을 실시한다. | 낮은 CTE를 갖는 표준기는 일반 CTE를 갖는 표준기와의 차이를 수학적으로 보정할 수 있다. |  | 2 | 만일 표준기가 일반 CTE 재료가 아니고 CTE가 2 × 10−6/℃ 보다 작으면 추가 측정을 실시해야 한다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 51 | E0 시험 위치에 대한 설명 중 틀린 것은? | 측정 범위내에서 7개의 서로 다른 위치와 방향에 배치되어야 한다. | 시험 위치는 제조자가 임의로 정할 수 있다. | 5개의 시험 길이를 각 시험길이 당 3회 씩 총 105회를 측정한다. | 7개의 위치 중 4개는 공간 대각선 방향이어야 한다. |  | 2 | 7개의 시험 위치 중 4개는 공간 대각선 방향이어야 하며 나머지 3개의 위치는 사용자가 임의로 지정 가능하다. 기본 위치는 CMM 축에 평행인 위치이다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 52 | E0 시험 시 측정 절차에 대한 설명 중 틀린 것은? | 제조자가 정한 절차에 따라 셋업과 프로브 교정을 실시한다. | 모든 프로브 교정은 제조자가 공급한 표준기를 사용해야 한다. | 측정을 시작하기 전에 표준기 좌표계 설정 작업이 필요하다. | 표준기 측정 시 촉침 팁 오프셋은 가능한 한 길게 하는 것이 좋다. |  | 4 | 표준기 측정을 위해 촉침 팁 오프셋은 0 mm(또는 가능한 한 최소로) 하는 것이 좋다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 53 | 낮은 CTE 표준기를 사용하는 경우의 시험에 관한 설명 중 틀린 것은? | 레이저 간섭계의 경우 일반 CTE 재료로 간주된다. | 2 × 10−6/℃ 미만이라면 일반 CTE 기준게이지를 이용하여 추가 측정을 실시해야 한다. | 일반 CTE 표준기의 길이는 CMM의 가장 긴 축의 50% 또는 0.5 m중 작은 쪽보다 커야 한다. | CMM 축에 평행하게 설치한 후 측정 영역 중심에서 3회 반복 측정을 실시한다. |  | 1 | 레이저 간섭계의 경우 낮은 CTE 재료로 간주되므로 일반 CTE 표준기를 이용한 추가 측정이 필요하다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 54 | 시험 결과 도출에 대한 설명 중 틀린 것은? | 총 105회 측정값 및 필요시 추가 측정값을 이용하여 각 시험 길이마다 E0를 계산한다. | 표준기 교정값을 참값으로 간주한다. | 수동 온도 보정은 허용되지 않는다. | CMM에 의해 계통오차 또는 열팽창 등은 일체 보정해서는 안된다 |  | 4 | CMM이 오차보정을 위한 보조 장치를 갖춘 경우 표준기의 시험 길이는 CMM에 의해 계통오차 또는 열팽창을 포함한 열변형오차 보정이 가능하다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 55 | 재검증시험 통과 기준에 부합하지 않는 것은? | E0가 E0, MPE보다 작은 경우 | R0가 R0, MPL보다 작은 경우 | E150가 E150, MPE보다 직은 경우 | 시험에서 규정된 영역을 벗어난 데이터 세트가 1개 이하인 경우 |  | 4 | 재검증시험을 통과하는 조건은 선형 치수 측정에 사용되는 CMM의 성능이 E0, R0 및 E150이 E0, MPE, E150, MPE 및 R0, MPL 보다 크지 않은 경우DLEK. DUDDURDMF이다. 영역을 벗어나면 재측정 대상이다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 56 | 인수시험에 대한 내용 중 틀린 것은? | E0, E150 및 R0을 시험 항목으로 사용할 수 있다. | 규격 항목에 대한 제한 사항이 있더라도 별도로 명기할 필요는 없다. | 제한 사항을 명기하지 않을 경우 측정은 측정 공간 상의 임의의 모든 위치에서 적용해도 무방한 것으로 간주한다. | 규격 항목에 대한 제한 사항은 세부적으로 명기해야 한다. |  | 2 | 만일 항목에 대한 제한 사항이 있을 경우 제조자는 이에 대한 세부 사항을 명기해야 하고 제한 사항을 명기하지 않을 경우 측정은 측정 공간 상의 임의의 모든 위치에서 적용해도 무방한 것으로 간주한다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 57 | CMM 구매 시 계약서에 포함될 내용 중 용 가장 덜 중요한 것은? | 인수시험 규격 | 중간점검 주기 | 유지보수 관련 | 수리 관련 |  | 2 | 계약 시 포함되어야 할 주용 내용 ▪ 구매 계약 ▪ 유지보수 계약 ▪ 수리 계약 ▪ 장비 업그레이드 계약 ▪ 소프트웨어 업그레이드 계약 ▪ 기타 중간점검은 회사 내부의 문제이다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 58 | 재검증시험에 대한 내용 중 틀린 것은? | ISO 10360-2 규격을 재검증 시험 규격으로 적용할 수 있다. | 제조자는 E0, MPE, E150, MPE 및 R0, MPL값을 명시해야 한다. | 재검증시험과 인수시험의 적합영역은 서로 다를 수 있다. | 재검증시험에서 재검증 한계는 사용자의 요구에 의해 결정된다. |  | 2 | 사용자는 E0, MPE, E150, MPE 및 E0, MPL값을 명시하고 이 값을 적용하는데 필요한 상세한 제한 사항을 규정해야 한다. 재검증시험은 제조자가 아니라 사용자가 실시하는 것이다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 59 | 중간점검에 대한 내용 중 틀린 것은? | 오차 항목이 규정된 요구에 부합하는지 개연성 입증을 위해 “간략성능평가” 방법을 주기적으로 사용한다. | 인수 시험 시 평가 항목의 측정 수나 위치를 조절할 수 있다. | 중간 점검은 ISO 규격 보다는 자체 품질 보증에 관한 문제이다. | 중간점검 시험 항목은 재검증시험 항목과 반드시 동일해야 한다. |  | 4 | 중간점검은 이 규격(10360-2)에 설명된 성능 평가 방법은 필요에 따라 측정 수나 위치를 조절하여 축소할 수 있다.. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 60 | 다음 중 계약 시 제조자와 사용자 간의 협의에 따라 규격에 명시된 항목을 시험 항목으로 정할 수 있는 것은 무슨 시험인가? | 인수시험 | 재검증시험 | 중간점검 | 임시시험 |  | 1 | 계약 시 제조자와 사용자 간의 협의에 따라 이 규격에 명시된 항목인 E0, MPE, E150, MPE 및 R0, MPL을 선형 치수 측정을 위한 CMM 성능 시험 항목으로 사용할 수 있다. | 정오답 | 5